## Battery
				VB (V) / Charge Time (32.768kHz Periods)

VB	Count
2.57	162
2.63	161
2.74	159
2.84	157
2.97	156
3.03	154
3.21	141
3.31	134
3.45	127	Slope
3.58	121	-0.0228569022
3.67	116
3.74	113
3.84	109
3.89	107
3.94	105
3.99	104
4.07	101
4.12	99
4.22	97
4.33	93
4.46	91
4.57	87
4.65	85
4.73	83
4.86	80
4.97	79

## TCK
No19 A05
Calib	Ring Size	End Count	Divisor	Period	Fmax	Tmin
(integer)	(integer)	(integer)	(integer)	(ns)	(MHz)	(ns)
10	9	5	45	80	563	1.78
11	7	7	49	80	613	1.63
12	10	5	50	89	562	1.78
13	11	5	55	95	579	1.73	fck_calib / FCK Period (ns)
14	8	7	56	95	589	1.70
14	8	7	56	95	589	1.70
14	8	7	56	95	589	1.70
15	13	4	52	96	542	1.85
16	7	8	56	98	571	1.75
16	7	8	56	98	571	1.75
16	7	8	56	98	571	1.75
17	9	6	54	99	545	1.83
18	10	6	60	107	561	1.78
18	10	6	60	107	561	1.78
19	12	5	60	107	561	1.78
20	9	7	63	107	589	1.70
21	8	8	64	110	582	1.72
22	13	5	65	116	560	1.78
22	13	5	65	116	560	1.78
22	13	5	65	117	556	1.80
23	11	6	66	122	541	1.85
24	10	7	70	124	565	1.77
25	9	8	72	127	567	1.76

## Iq_vs_T
A215.25 WLCSP-25		A215.24 WLCSP-25		E157.1 TQFP-100
Temperature	Current	Temperature	Current	Temperature	Current	Temperature (C) / Current (uA)
(Deg C)	(uA)	(Deg C)	(uA)	(Deg C)	(uA)
-49	22	-47	27	-32	39
-40	32	-43	28	-30	39
-31	41	-41	32	-30	40
-25	47	-32	37	-28	41
-21	53	-29	32	-24	42
-19	54	-23	36	-21	43
-16	57	-22	41	-19	44
-13	61	-15	41	-16	45
-11	65	-9	52	-11	46
-10	67	-1	67	-10	47
-8	73	2	75	-3	51
-6	76	4	81	0	55
1	87	6	85	1	56
3	91	10	95	2	57
5	95	12	103	4	58
6	99	13	105	5	59
7	102	14	109	6	60
8	106	20	129	9	62
11	117	23	146	11	64
13	121	23	146	13	67
14	126	25	160	14	69
15	132	26	165	15	70
16	137	26	160	16	70
17	141	27	164	17	71
18	147	28	174	18	72
19	153	29	181	19	73
20	156	30	187	24	85
22	167	32	207	28	93
		32	200	33	109
		33	210	36	119
		35	220	41	136
		36	250	42	140
		37	240	43	147
		38	250	46	161
		39	267	48	182
		41	290	49	198
		43	318
		45	345
		47	389

## Calib
Batch 1, B88120
Circuit	fck_div	f_low	batt_calib	Inactive	Active	Xmit	Comment
1	11	5	58	-	168	242	3VB = 3VA
2	12	7	-	-	224	303	3VB = VB
3	11	6	61	7.3	226	300	OK
4	11	5	56	7.3	116	199	OK
5	-	-	-	-	-	NA	No RCK
6	11	5	46	7.2	117	200	OK
7	-	-	-	7.5	-	NA	XEN Unstable
8	11	5	52	7.4	126	226	OK
9	11	5	52	7.4	119	219	OK
10	11	5	56	7.5	109	217	OK

Batch 2, B88120
ID	fck_calib	f_low	batt_calib	Inactive	Active	Xmit	Comment
17	18	5	56	7.3	154	254	OK
18	17	5	63	7.4	143	236	OK
19	17	5	56	7.5	116	208	OK
20	18	5	71	7.4	162	254	OK
21	18	5	59	7.4	176	272	OK
22	19	6	52	7.7	143	228	OK
23	19	5	65	7.4	170	260	OK
24	19	5	57	7.4	150	244	OK
25	19	5	65	7.4	178	268	OK
26	19	5	60	7.5	124	216	OK
Average	18.3	5.1	60.4	7.44	151.6	244
Batch 3, B93153
Circuit	ID	fck_calib	f_low	batt_calib	Inactive	Active	Xmit	Comment
1	27	17	5	60	7.3	119	211	OK
2	28	17	5	60	7.5	161	251	OK
3	29	17	5	60	7.4	135	227	OK

## Diode
		Voltage (V) / Current (mA)

Vf (V)	If (mA)
0.370	0.023
0.391	0.038
0.428	0.118
0.467	0.489
0.472	0.588
0.485	0.982
0.490	1.128
0.499	1.601
0.515	2.730
0.523	3.500
0.523	3.580
0.527	4.100
0.530	4.390
0.534	5.160
0.536	5.690
0.542	7.240
0.550	8.820
0.562	11.600
0.571	14.940

## Charge
LED Vf	2.98	V
Lead R	56	Ohm
Duty Cycle	0.5	ms/ms
				Time (min) / Current (mA) and Charge (mA-hr) / Voltage (V)
Time (min)	Voltage (V)	Current (mA)	Charge (mA-hr)
0	4.1	20.0	0.00
2	4.0	18.2	0.30
3	4.1	20.0	0.47
8	4.0	18.2	1.23
10	4.0	18.2	1.53
16	4.0	18.2	2.44
24	3.9	16.4	3.54
29	3.9	16.4	4.22
34	3.9	16.4	4.91
53	3.8	14.6	7.23
62	3.8	14.6	8.32
79	3.7	12.9	10.15
91	3.7	12.9	11.43
104	3.7	12.9	12.82
110	3.7	12.9	13.47
123	3.6	11.1	14.67
130	3.6	11.1	15.31
144	3.5	9.3	16.40
150	3.4	7.5	16.77

## Leads
120mmD		50mmB
VB (V)	I (mA)	VB (V)	I (mA)	Battery Voltage (V) / Lamp Current (mA)
2.36	0.50	2.62	1.6
2.46	0.60	2.70	2.5
2.53	0.90	2.89	5.0
2.65	2.12	2.91	5.3
2.74	3.56	2.95	5.9
2.81	4.91	3.05	7.4
2.86	5.87	3.14	8.8
2.96	7.83	3.27	10.9
3.04	9.48	3.41	13.1
3.14	11.71	3.46	14.0
3.19	12.78	3.59	16.1
3.35	16.37	3.65	17.0
3.39	17.45	3.72	18.2
3.47	19.13	3.88	20.8
3.52	20.40	3.91	21.4
3.60	22.26	3.97	22.3
3.70	24.64	4.13	24.8
3.79	26.77	4.28	26.6
3.99	31.49	slope	63.9
4.13	34.74
4.24	37.18
slope	44.5

## EZ290
Coverage	0.071	mm2/mm2		Coverage	0.071	mm2/mm2
Sensitivity	0.18	mA/mW		Sensitivity	0.25	mA/mW
Current	10	mA		Current	10	mA

C460EZ290				C527EZ290
LED	Ip (uA)	P (mW)		LED	Ip (uA)	P (mW)
1	112.00	8.8		1	72.00	4.1
2	103.00	8.1		2	89.00	5.0
3	115.00	9.0		3	81.00	4.6
4	112.00	8.8		4	86.00	4.8
5	103.00	8.1		5	83.00	4.7
	Average	8.5			Average	4.6

## EZ500
Sensitivity	0.18	mA/mW

C460EZZ500
If=10mA, A303602D
LED	Ip (mA)	P (mW)
1	1.88	10.4
2	1.94	10.8
3	1.74	9.7
4	1.85	10.3
5	1.89	10.5
6	1.86	10.3
7	1.79	9.9
8	1.67	9.3
9	1.80	10.0
	ave	10.1
	stdev	0.5

## A3036IL
Green	0.25	mA/mW
Blue	0.18	mA/mW
							A	B	C	D
A3036IL-C (Damaged)				Voltage (V) / Current (mA) / Optical Power (mW)					Blue EZ500	Green EZ500	Blue EZ290	Green EZ290
Voltage	Current	Photocurrent	Power					1070	853	862	761
(V)	(mA)	(mA)	(mW)					1082		884	617
0.00	0.0	0.00	0.0					1251		832	619
1.00	0.8	0.00	0.0					1219		800	782
1.28	3.7	0.00	0.0					1009		838	640
1.47	7.3	0.00	0.0					1216		787	732
1.68	12.8	0.00	0.0					884	641
2.25	19.1	0.00	0.0					880	619
2.31	19.3	0.00	0.0					601
2.42	21.6	0.00	0.0					581
2.55	24.5	0.00	0.0
2.64	30.0	0.05	0.3					1141	853	846	659
2.78	33.2	0.09	0.5					6.3	3.4	4.7	2.6
2.79	33.4	0.17	0.9
2.85	37.5	0.25	1.4
2.91	42.4	0.33	1.8
3.01	51.7	0.57	3.1
3.14	66.3	0.93	5.1
3.25	81.4	1.32	7.3					FCLED Output (mW at 10 mA)
3.36	92.6	1.55	8.5					LED	Pwr (mW)
3.55	130	2.25	12.4					A3036IL-A270-4	2.91
3.62	144	2.29	12.6					A3036IL-A270-4	2.75
							A3036IL-A270-4	2.83
							A3036IL-A270-4	2.89
A3036IL-A					A3036IL-C (Damaged) at Vf = 3V					A3036IL-A270-4	2.73
Device	Ip (mA)	P (mW)			Device	Ip (mA)	If (mA)	P (mW)			A3036IL-A270-6	2.59
1	4.66	25.9			1	1.00	58	5.6			A3036IL-A270-6	2.72
2	4.76	26.4			2	0.46	60	2.6			A3036IL-A270-6	2.59
3	4.67	25.9			3	0.57	52	3.2			A3036IL-A270-6	2.59
4	4.76	26.4					A3036IL-C450-6	3.33
5	4.75	26.4			A3036IL-D (Damaged) at Vf = 2.8V
6	4.70	26.1			Device	Ip (mA)	If (mA)	P (mW)
7	4.42	24.6			1	0.54	76	2.2					Fiber	Ip (mA)	P (mW)
8	4.47	24.8			2	0.47	64	1.9					1	0.40	5.00
9	4.50	25.0			3	0.46	83	1.8					2	0.33	4.13
10	4.40	24.4					3	0.36	4.50
11	4.62	25.7					Current (mA) / Tip Power (mW)					4	0.31	3.88
12	4.45	24.7					5	0.36	4.50
13	4.60	25.6			A8_No1					6	0.30	3.75
14	4.71	26.2			Voltage	Current	Partial Ip	Power					7	0.31	3.88
average	4.61	25.6			(V)	(mA)	(mA)	(mW)					8	0.30	3.75
max	4.76	26.4			0.00	0.0	0.000	0.0					9	0.26	3.25
min	4.40	24.4			2.58	0.9	0.022	0.3					10	0.28	3.50
					2.59	1.2	0.030	0.4					11	0.22	2.75
					2.61	1.7	0.045	0.6					12	0.19	2.38
					2.64	2.8	0.077	1.0
					2.66	3.6	0.100	1.3
					2.67	4.6	0.130	1.6					C460EZ500	If=10mA			C527EZ500	If=10mA
					2.69	5.6	0.160	2.0					LED	Ip (mA)	P (mW)		LED	Ip (mA)	P (mW)
					2.71	7.6	0.220	2.8					1	1.57	8.7		1	1.42	5.7
					2.73	10.0	0.290	3.6					2	1.71	9.5		2	1.45	5.8
					2.74	11.4	0.330	4.1					3	1.72	9.6		3	1.43	5.7
					2.75	12.6	0.370	4.6					4	1.67	9.3		4	1.47	5.9
					2.77	15.2	0.440	5.5					5	1.52	8.4		5	1.48	5.9
					2.78	17.4	0.500	6.3					6	1.62	9.0		6	1.46	5.8
					2.79	18.7	0.540	6.8					7	1.78	9.9		7	1.54	6.2
					2.80	19.6	0.560	7.0					8	1.72	9.6		8	1.49	6.0
							9	1.57	8.7		9	1.45	5.8
							10	1.64	9.1		10	1.52	6.1
					A8_No2				A8_No3		Power		A8_No4					11	1.78	9.9		11	1.55	6.2
					Current	Partial Ip	Power		Current	Partial Ip	(mW)		Current	Partial Ip	Power			12	1.74	9.7		12	1.54	6.2
					(mA)	(mA)	(mW)		(mA)	(mA)	0.1		(mA)	(mA)	(mW)			13	1.73	9.6		13	1.56	6.2
					0.0	0.005	0.1		0.0	0.006	0.1		0.0	0.005	0.1			14	1.77	9.8		14	1.49	6.0
					1.5	0.046	0.6		0.8	0.007	0.7		3.9	0.098	1.2			15	1.75	9.7		15	1.53	6.1
					3.1	0.095	1.2		2.8	0.056	1.8		8.8	0.220	2.8			16	1.76	9.8		16	1.50	6.0
					6.7	0.200	2.5		6.3	0.140	2.4		10.7	0.270	3.4			17	1.70	9.4		17	1.52	6.1
					7.0	0.210	2.6		7.9	0.190	3.1		12.5	0.310	3.9			18	1.75	9.7		18	1.48	5.9
					8.8	0.260	3.3		10.0	0.250	4.0		14.1	0.350	4.4			19	1.74	9.7		19	1.58	6.3
					10.8	0.320	4.0		12.8	0.320	6.3		16.3	0.400	5.0			20	1.65	9.2		20	1.48	5.9
					13.7	0.400	5.0		19.4	0.500			19.8	0.490	6.1			21	1.70	9.4		21	1.49	6.0
					15.4	0.450	5.6					22	1.74	9.7		22	1.49	6.0
					18.9	0.540	6.8					23	1.71	9.5		23	1.49	6.0
					19.4	0.560	7.0					24	1.75	9.7		24	1.50	6.0
							25	1.72	9.6		25	1.51	6.0
							Average	9.4			Average	6.0

## Meas_Sim
	Lambert	Sim_Cover	1/r^2_Cover
	(mW/mW)	(mm2/mm2)	(mm2/mm2)
0.1	0.4921	0.4929	1591.5508
0.2	0.4837	0.4856	397.8877	Range (mm) / Power Fraction (mW/mW)
0.5	0.4611	0.4648	63.662
1	0.4226	0.4303	15.9155
2	0.3505	0.3653	3.9789
3	0.2866	0.3056	1.7684
4	0.2344	0.2593	0.9947
5	0.1913	0.2183	0.6366
6	0.1544	0.1847	0.4421
7	0.1255	0.1585	0.3248
8	0.1034	0.1354	0.2487
9	0.0854	0.1181	0.1965
10	0.0706	0.1032	0.1592
11	0.0596	0.0906	0.1315
12	0.0495	0.0794	0.1105
13	0.042	0.0702	0.0942
14	0.036	0.0627	0.0812
15	0.0309	0.0566	0.0707
16	0.0267	0.0505	0.0622
17	0.023	0.0456	0.0551
18	0.0196	0.042	0.0491
19	0.0178	0.0379	0.0441
20	0.0158	0.0349	0.0398
25	0.0089	0.0232	0.0255
30	0.0051	0.0164	0.0177
40	0.0023	0.0095	0.0099
50	0.0012	0.0061	0.0064
60	0.0008	0.0044	0.0044
70	0.0005	0.0032	0.0032
80	0.0002	0.0025	0.0025
90	0.0002	0.0019	0.002
100	0.0001	0.0016	0.0016

## Tuner
				f_min	800	MHz
Tank Tuning: R1, L1, C1, R3, C2 || L2 || R1				f_scale	1.001	MHz/MHz
				f_max	1073.27	MHz

Component	Unit	A	B	C	D	E		Component	Unit	A	B	C	D	E
R_D1	Ohm	5000	5000	4000	4000	4000		R1	Ohm	5.00E+003	5.00E+003	4.00E+003	4.00E+003	4.00E+003
R_Antenna	Ohm	50	50	50	50	50		R2	Ohm	5.00E+001	5.00E+001	5.00E+001	5.00E+001	5.00E+001
R_Series	Ohm	0	0	0	0	1000		R3	Ohm	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	1.00E+003
C5	pF	1.0	0.1	0.5	1.0	100.0		C1	F	1.00E-012	1.00E-013	5.00E-013	1.00E-012	1.00E-010
C6	pF	2.1	3.0	11.0	1.0	9.1		C2	F	2.10E-012	3.00E-012	1.10E-011	1.00E-012	9.10E-012
L_Antenna	nH	0	0	0	0	0		L1	H	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000	0.00E+000
L1	nH	10	10	2.7	15	3.3		L2	H	1.00E-008	1.00E-008	2.70E-009	1.50E-008	3.30E-009

		Gain Magnitude								Gain Phase
f (MHz)	w (rad/s)	A	B	C	D	E				A	B	C	D	E
800.0	5026548246	1.012	0.116	0.157	1.286	0.065				-30.86	-4.26	-9.18	-36.40	85.38
800.8	5031574794	1.020	0.117	0.158	1.294	0.066				-31.02	-4.29	-9.21	-36.57	85.35
801.6	5036606369	1.028	0.119	0.160	1.302	0.066				-31.18	-4.31	-9.23	-36.75	85.31
802.4	5041642975	1.036	0.120	0.161	1.310	0.067				-31.35	-4.34	-9.26	-36.93	85.28
803.2	5046684618	1.044	0.121	0.163	1.318	0.067				-31.51	-4.37	-9.29	-37.11	85.24
804.0	5051731303	1.053	0.122	0.164	1.326	0.068				-31.68	-4.39	-9.31	-37.29	85.20
804.8	5056783034	1.061	0.123	0.166	1.335	0.068				-31.85	-4.42	-9.34	-37.47	85.17
805.6	5061839817	1.069	0.124	0.167	1.343	0.069				-32.02	-4.45	-9.37	-37.66	85.13
806.4	5066901657	1.078	0.126	0.169	1.352	0.069				-32.19	-4.48	-9.40	-37.84	85.09
807.2	5071968559	1.087	0.127	0.171	1.360	0.070				-32.37	-4.50	-9.43	-38.03	85.05
808.0	5077040527	1.095	0.128	0.172	1.369	0.070				-32.55	-4.53	-9.46	-38.22	85.01
808.8	5082117568	1.104	0.129	0.174	1.378	0.071				-32.73	-4.56	-9.49	-38.42	84.97
809.7	5087199685	1.113	0.131	0.176	1.387	0.071				-32.91	-4.59	-9.52	-38.61	84.93
810.5	5092286885	1.122	0.132	0.178	1.396	0.072				-33.10	-4.62	-9.55	-38.81	84.89
811.3	5097379172	1.132	0.133	0.179	1.405	0.073				-33.28	-4.65	-9.58	-39.01	84.85
812.1	5102476551	1.141	0.135	0.181	1.414	0.073				-33.48	-4.69	-9.61	-39.21	84.80
812.9	5107579028	1.151	0.136	0.183	1.423	0.074				-33.67	-4.72	-9.64	-39.41	84.76
813.7	5112686607	1.160	0.138	0.185	1.432	0.074				-33.87	-4.75	-9.67	-39.61	84.72
814.5	5117799293	1.170	0.139	0.187	1.441	0.075				-34.06	-4.78	-9.71	-39.82	84.67
815.3	5122917092	1.180	0.140	0.189	1.451	0.076				-34.27	-4.82	-9.74	-40.03	84.63
816.2	5128040010	1.190	0.142	0.191	1.460	0.076				-34.47	-4.85	-9.78	-40.24	84.58
817.0	5133168050	1.200	0.144	0.193	1.470	0.077				-34.68	-4.89	-9.81	-40.46	84.53
817.8	5138301218	1.211	0.145	0.195	1.480	0.078				-34.89	-4.92	-9.84	-40.67	84.48
818.6	5143439519	1.221	0.147	0.198	1.490	0.078				-35.10	-4.96	-9.88	-40.89	84.44
819.4	5148582958	1.232	0.148	0.200	1.499	0.079				-35.32	-5.00	-9.92	-41.11	84.39
820.2	5153731541	1.242	0.150	0.202	1.509	0.080				-35.54	-5.04	-9.95	-41.34	84.34
821.1	5158885273	1.253	0.152	0.204	1.519	0.080				-35.76	-5.08	-9.99	-41.56	84.28
821.9	5164044158	1.264	0.153	0.207	1.530	0.081				-35.99	-5.12	-10.03	-41.79	84.23
822.7	5169208202	1.276	0.155	0.209	1.540	0.082				-36.22	-5.16	-10.07	-42.02	84.18
823.5	5174377410	1.287	0.157	0.212	1.550	0.083				-36.45	-5.20	-10.11	-42.26	84.12
824.4	5179551788	1.299	0.159	0.214	1.561	0.083				-36.69	-5.24	-10.15	-42.49	84.07
825.2	5184731340	1.310	0.161	0.217	1.571	0.084				-36.93	-5.28	-10.19	-42.73	84.01
826.0	5189916071	1.322	0.163	0.219	1.582	0.085				-37.18	-5.33	-10.23	-42.97	83.95
826.8	5195105987	1.334	0.165	0.222	1.592	0.086				-37.42	-5.37	-10.27	-43.22	83.90
827.7	5200301093	1.347	0.167	0.225	1.603	0.086				-37.68	-5.42	-10.32	-43.46	83.84
828.5	5205501394	1.359	0.169	0.228	1.614	0.087				-37.93	-5.47	-10.36	-43.71	83.78
829.3	5210706896	1.372	0.171	0.230	1.625	0.088				-38.19	-5.51	-10.41	-43.97	83.71
830.1	5215917602	1.384	0.173	0.233	1.636	0.089				-38.46	-5.56	-10.45	-44.22	83.65
831.0	5221133520	1.397	0.175	0.236	1.648	0.090				-38.73	-5.61	-10.50	-44.48	83.59
831.8	5226354654	1.410	0.178	0.239	1.659	0.091				-39.00	-5.66	-10.55	-44.74	83.52
832.6	5231581008	1.424	0.180	0.243	1.670	0.092				-39.28	-5.72	-10.60	-45.00	83.46
833.5	5236812589	1.437	0.182	0.246	1.682	0.093				-39.56	-5.77	-10.64	-45.27	83.39
834.3	5242049402	1.451	0.185	0.249	1.693	0.094				-39.85	-5.83	-10.70	-45.54	83.32
835.1	5247291451	1.465	0.187	0.253	1.705	0.095				-40.14	-5.88	-10.75	-45.81	83.25
836.0	5252538743	1.479	0.190	0.256	1.717	0.096				-40.43	-5.94	-10.80	-46.09	83.17
836.8	5257791281	1.493	0.193	0.260	1.729	0.097				-40.73	-6.00	-10.86	-46.37	83.10
837.6	5263049073	1.508	0.195	0.263	1.741	0.098				-41.04	-6.06	-10.91	-46.65	83.02
838.5	5268312122	1.523	0.198	0.267	1.753	0.099				-41.35	-6.12	-10.97	-46.94	82.95
839.3	5273580434	1.538	0.201	0.271	1.765	0.100				-41.67	-6.19	-11.03	-47.23	82.87
840.2	5278854014	1.553	0.204	0.275	1.778	0.101				-41.99	-6.25	-11.09	-47.52	82.79
841.0	5284132868	1.569	0.207	0.279	1.790	0.102				-42.32	-6.32	-11.15	-47.82	82.70
841.8	5289417001	1.584	0.210	0.283	1.803	0.103				-42.65	-6.39	-11.21	-48.12	82.62
842.7	5294706418	1.600	0.213	0.288	1.815	0.104				-42.99	-6.46	-11.27	-48.42	82.53
843.5	5300001125	1.616	0.216	0.292	1.828	0.106				-43.34	-6.53	-11.34	-48.73	82.45
844.4	5305301126	1.633	0.220	0.297	1.841	0.107				-43.69	-6.61	-11.41	-49.04	82.36
845.2	5310606427	1.649	0.223	0.301	1.854	0.108				-44.05	-6.69	-11.48	-49.35	82.26
846.1	5315917033	1.666	0.227	0.306	1.867	0.109				-44.41	-6.77	-11.55	-49.67	82.17
846.9	5321232950	1.683	0.231	0.311	1.880	0.111				-44.79	-6.85	-11.62	-49.99	82.07
847.7	5326554183	1.701	0.234	0.316	1.894	0.112				-45.16	-6.93	-11.70	-50.32	81.97
848.6	5331880737	1.718	0.238	0.322	1.907	0.113				-45.55	-7.02	-11.78	-50.64	81.87
849.4	5337212618	1.736	0.242	0.327	1.921	0.115				-45.94	-7.11	-11.85	-50.98	81.77
850.3	5342549831	1.754	0.246	0.333	1.934	0.116				-46.34	-7.21	-11.94	-51.31	81.66
851.1	5347892381	1.773	0.251	0.339	1.948	0.118				-46.75	-7.30	-12.02	-51.66	81.55
852.0	5353240273	1.792	0.255	0.345	1.962	0.119				-47.16	-7.40	-12.11	-52.00	81.44
852.8	5358593513	1.811	0.260	0.351	1.976	0.121				-47.58	-7.50	-12.20	-52.35	81.32
853.7	5363952107	1.830	0.265	0.358	1.990	0.123				-48.01	-7.61	-12.29	-52.70	81.20
854.6	5369316059	1.849	0.270	0.364	2.004	0.124				-48.45	-7.72	-12.39	-53.06	81.08
855.4	5374685375	1.869	0.275	0.371	2.018	0.126				-48.90	-7.83	-12.49	-53.42	80.96
856.3	5380060060	1.889	0.280	0.378	2.032	0.128				-49.35	-7.95	-12.59	-53.79	80.83
857.1	5385440120	1.909	0.285	0.386	2.047	0.129				-49.82	-8.07	-12.70	-54.16	80.70
858.0	5390825561	1.930	0.291	0.394	2.061	0.131				-50.29	-8.20	-12.81	-54.53	80.56
858.8	5396216386	1.951	0.297	0.402	2.076	0.133				-50.77	-8.33	-12.92	-54.91	80.42
859.7	5401612602	1.972	0.303	0.410	2.090	0.135				-51.26	-8.47	-13.04	-55.30	80.28
860.6	5407014215	1.994	0.309	0.419	2.105	0.137				-51.76	-8.61	-13.16	-55.68	80.13
861.4	5412421229	2.015	0.316	0.428	2.120	0.139				-52.27	-8.75	-13.29	-56.08	79.98
862.3	5417833651	2.037	0.323	0.438	2.135	0.141				-52.79	-8.91	-13.42	-56.48	79.82
863.1	5423251484	2.060	0.330	0.447	2.150	0.144				-53.32	-9.07	-13.56	-56.88	79.66
864.0	5428674736	2.082	0.338	0.458	2.165	0.146				-53.86	-9.24	-13.70	-57.28	79.49
864.9	5434103410	2.105	0.346	0.469	2.180	0.148				-54.41	-9.41	-13.85	-57.70	79.32
865.7	5439537514	2.128	0.354	0.480	2.195	0.151				-54.98	-9.59	-14.01	-58.11	79.14
866.6	5444977051	2.151	0.362	0.492	2.211	0.153				-55.55	-9.78	-14.17	-58.54	78.95
867.5	5450422028	2.175	0.371	0.504	2.226	0.156				-56.13	-9.98	-14.35	-58.96	78.76
868.3	5455872450	2.199	0.381	0.517	2.241	0.158				-56.73	-10.19	-14.53	-59.39	78.57
869.2	5461328323	2.223	0.391	0.531	2.257	0.161				-57.34	-10.41	-14.71	-59.83	78.36
870.1	5466789651	2.247	0.401	0.545	2.272	0.164				-57.96	-10.64	-14.91	-60.27	78.15
870.9	5472256441	2.272	0.412	0.560	2.288	0.167				-58.59	-10.88	-15.12	-60.72	77.93
871.8	5477728697	2.297	0.423	0.576	2.304	0.170				-59.23	-11.14	-15.34	-61.17	77.71
872.7	5483206426	2.322	0.436	0.593	2.319	0.173				-59.89	-11.41	-15.57	-61.63	77.47
873.6	5488689632	2.347	0.448	0.611	2.335	0.176				-60.56	-11.69	-15.81	-62.09	77.23
874.4	5494178322	2.372	0.462	0.629	2.351	0.180				-61.24	-11.99	-16.07	-62.56	76.97
875.3	5499672500	2.398	0.476	0.649	2.367	0.183				-61.94	-12.31	-16.34	-63.03	76.71
876.2	5505172173	2.423	0.491	0.671	2.383	0.187				-62.65	-12.65	-16.63	-63.51	76.44
877.1	5510677345	2.449	0.507	0.693	2.398	0.191				-63.37	-13.01	-16.94	-63.99	76.15
877.9	5516188022	2.475	0.525	0.717	2.414	0.195				-64.11	-13.40	-17.27	-64.48	75.85
878.8	5521704210	2.501	0.543	0.743	2.430	0.199				-64.86	-13.81	-17.62	-64.98	75.54
879.7	5527225915	2.527	0.563	0.771	2.446	0.203				-65.63	-14.24	-18.00	-65.48	75.22
880.6	5532753141	2.553	0.583	0.800	2.462	0.208				-66.41	-14.71	-18.40	-65.98	74.88
881.4	5538285894	2.579	0.606	0.832	2.478	0.213				-67.20	-15.22	-18.83	-66.49	74.53
882.3	5543824180	2.605	0.630	0.867	2.494	0.217				-68.01	-15.76	-19.30	-67.01	74.16
883.2	5549368004	2.632	0.656	0.904	2.509	0.223				-68.83	-16.35	-19.81	-67.53	73.77
884.1	5554917372	2.658	0.684	0.944	2.525	0.228				-69.67	-16.99	-20.36	-68.06	73.37
885.0	5560472289	2.683	0.715	0.988	2.541	0.234				-70.52	-17.68	-20.96	-68.59	72.94
885.9	5566032761	2.709	0.748	1.036	2.557	0.240				-71.39	-18.44	-21.62	-69.13	72.50
886.7	5571598794	2.735	0.784	1.089	2.572	0.246				-72.27	-19.26	-22.34	-69.67	72.03
887.6	5577170393	2.760	0.824	1.147	2.588	0.252				-73.16	-20.17	-23.14	-70.22	71.53
888.5	5582747563	2.785	0.867	1.211	2.603	0.259				-74.07	-21.17	-24.02	-70.77	71.01
889.4	5588330311	2.810	0.915	1.282	2.619	0.266				-75.00	-22.28	-25.01	-71.33	70.46
890.3	5593918641	2.835	0.968	1.362	2.634	0.274				-75.94	-23.52	-26.11	-71.90	69.88
891.2	5599512560	2.859	1.027	1.451	2.649	0.282				-76.89	-24.91	-27.36	-72.47	69.27
892.1	5605112072	2.882	1.092	1.551	2.664	0.290				-77.86	-26.47	-28.77	-73.04	68.61
893.0	5610717184	2.905	1.165	1.665	2.679	0.299				-78.84	-28.24	-30.39	-73.62	67.92
893.9	5616327902	2.928	1.247	1.796	2.694	0.308				-79.84	-30.25	-32.27	-74.21	67.19
894.8	5621944230	2.950	1.339	1.945	2.709	0.318				-80.85	-32.56	-34.45	-74.80	66.40
895.7	5627566174	2.972	1.443	2.117	2.723	0.329				-81.87	-35.23	-37.01	-75.40	65.57
896.6	5633193740	2.992	1.559	2.316	2.737	0.340				-82.90	-38.33	-40.06	-76.00	64.68
897.4	5638826934	3.012	1.690	2.546	2.752	0.352				-83.95	-41.95	-43.71	-76.61	63.72
898.3	5644465761	3.032	1.834	2.811	2.766	0.364				-85.00	-46.20	-48.14	-77.22	62.70
899.2	5650110226	3.050	1.991	3.112	2.779	0.378				-86.07	-51.20	-53.55	-77.84	61.60
900.1	5655760337	3.068	2.156	3.442	2.793	0.392				-87.15	-57.08	-60.15	-78.46	60.42
901.0	5661416097	3.084	2.319	3.781	2.806	0.407				-88.24	-63.90	-68.17	-79.08	59.15
901.9	5667077513	3.100	2.465	4.087	2.820	0.424				-89.34	-71.70	-77.68	-79.71	57.77
902.8	5672744591	3.115	2.574	4.298	2.833	0.441				89.56	-80.34	-88.49	-80.35	56.28
903.7	5678417335	3.129	2.625	4.355	2.845	0.459				88.44	-89.53	80.01	-80.99	54.67
904.7	5684095753	3.141	2.608	4.241	2.858	0.479				87.32	81.18	68.69	-81.63	52.91
905.6	5689779848	3.153	2.528	3.992	2.870	0.499				86.19	72.25	58.34	-82.28	51.01
906.5	5695469628	3.163	2.400	3.673	2.882	0.521				85.06	64.06	49.40	-82.94	48.93
907.4	5701165098	3.172	2.245	3.338	2.893	0.545				83.92	56.80	41.95	-83.59	46.67
908.3	5706866263	3.180	2.083	3.022	2.905	0.569				82.78	50.51	35.84	-84.25	44.20
909.2	5712573129	3.187	1.924	2.737	2.916	0.594				81.63	45.14	30.84	-84.92	41.50
910.1	5718285702	3.192	1.775	2.487	2.926	0.620				80.48	40.58	26.74	-85.58	38.56
911.0	5724003988	3.197	1.640	2.271	2.936	0.647				79.34	36.69	23.33	-86.26	35.36
911.9	5729727992	3.200	1.519	2.084	2.946	0.673				78.19	33.38	20.49	-86.93	31.89
912.8	5735457720	3.201	1.410	1.922	2.956	0.699				77.04	30.53	18.08	-87.61	28.13
913.7	5741193178	3.202	1.314	1.782	2.965	0.724				75.89	28.07	16.03	-88.29	24.09
914.7	5746934371	3.201	1.229	1.659	2.974	0.746				74.75	25.94	14.26	-88.97	19.79
915.6	5752681305	3.199	1.152	1.550	2.983	0.765				73.60	24.07	12.72	-89.66	15.24
916.5	5758433986	3.196	1.084	1.455	2.991	0.779				72.47	22.42	11.38	89.65	10.48
917.4	5764192420	3.191	1.023	1.370	2.999	0.788				71.33	20.96	10.19	88.96	5.58
918.3	5769956613	3.185	0.968	1.294	3.006	0.792				70.21	19.66	9.13	88.27	0.59
919.2	5775726569	3.179	0.918	1.226	3.013	0.790				69.08	18.50	8.19	87.58	-4.40
920.2	5781502296	3.171	0.873	1.164	3.019	0.781				67.97	17.45	7.34	86.88	-9.33
921.1	5787283798	3.162	0.832	1.109	3.025	0.768				66.87	16.50	6.57	86.18	-14.11
922.0	5793071082	3.152	0.794	1.058	3.031	0.750				65.77	15.64	5.88	85.48	-18.71
922.9	5798864153	3.140	0.760	1.012	3.036	0.728				64.68	14.85	5.24	84.78	-23.07
923.8	5804663017	3.128	0.728	0.969	3.041	0.704				63.60	14.13	4.66	84.08	-27.16
924.8	5810467680	3.115	0.699	0.930	3.045	0.678				62.54	13.47	4.13	83.38	-30.97
925.7	5816278148	3.101	0.673	0.894	3.049	0.652				61.48	12.86	3.64	82.68	-34.50
926.6	5822094426	3.086	0.648	0.861	3.053	0.625				60.44	12.30	3.18	81.97	-37.75
927.5	5827916521	3.071	0.624	0.830	3.056	0.599				59.40	11.78	2.76	81.27	-40.74
928.5	5833744437	3.054	0.603	0.801	3.058	0.574				58.38	11.30	2.37	80.57	-43.49
929.4	5839578182	3.037	0.583	0.775	3.060	0.549				57.38	10.84	2.00	79.86	-46.00
930.3	5845417760	3.019	0.564	0.749	3.062	0.526				56.38	10.42	1.66	79.16	-48.31
931.3	5851263178	3.001	0.546	0.726	3.063	0.504				55.40	10.03	1.34	78.46	-50.42
932.2	5857114441	2.982	0.530	0.704	3.064	0.483				54.44	9.66	1.04	77.76	-52.36
933.1	5862971555	2.962	0.514	0.683	3.064	0.463				53.49	9.31	0.75	77.06	-54.14
934.1	5868834527	2.942	0.500	0.664	3.064	0.444				52.55	8.98	0.48	76.36	-55.78
935.0	5874703361	2.922	0.486	0.645	3.064	0.427				51.62	8.67	0.23	75.66	-57.29
935.9	5880578065	2.901	0.473	0.628	3.063	0.411				50.72	8.38	-0.01	74.97	-58.69
936.9	5886458643	2.880	0.460	0.612	3.061	0.395				49.82	8.10	-0.23	74.28	-59.98
937.8	5892345101	2.858	0.449	0.596	3.060	0.381				48.94	7.84	-0.45	73.58	-61.18
938.7	5898237446	2.837	0.438	0.581	3.057	0.367				48.08	7.59	-0.65	72.90	-62.30
939.7	5904135684	2.815	0.427	0.567	3.055	0.354				47.23	7.36	-0.85	72.21	-63.34
940.6	5910039820	2.792	0.417	0.554	3.052	0.342				46.39	7.13	-1.03	71.53	-64.30
941.6	5915949859	2.770	0.407	0.541	3.048	0.331				45.57	6.92	-1.21	70.84	-65.21
942.5	5921865809	2.747	0.398	0.529	3.044	0.320				44.76	6.72	-1.38	70.17	-66.05
943.4	5927787675	2.725	0.389	0.517	3.040	0.310				43.97	6.52	-1.54	69.49	-66.85
944.4	5933715463	2.702	0.381	0.506	3.035	0.301				43.19	6.34	-1.69	68.82	-67.59
945.3	5939649178	2.679	0.373	0.496	3.030	0.292				42.43	6.16	-1.84	68.15	-68.29
946.3	5945588827	2.657	0.365	0.486	3.025	0.283				41.68	5.99	-1.98	67.48	-68.95
947.2	5951534416	2.634	0.358	0.476	3.019	0.275				40.94	5.83	-2.12	66.82	-69.57
948.2	5957485951	2.611	0.351	0.467	3.013	0.268				40.22	5.67	-2.25	66.17	-70.16
949.1	5963443437	2.588	0.344	0.458	3.006	0.260				39.51	5.52	-2.38	65.51	-70.72
950.1	5969406880	2.566	0.338	0.449	3.000	0.254				38.82	5.37	-2.50	64.86	-71.24
951.0	5975376287	2.543	0.332	0.441	2.992	0.247				38.14	5.24	-2.62	64.22	-71.74
952.0	5981351663	2.521	0.326	0.433	2.985	0.241				37.47	5.10	-2.73	63.58	-72.22
952.9	5987333015	2.498	0.320	0.425	2.977	0.235				36.81	4.97	-2.84	62.94	-72.67
953.9	5993320348	2.476	0.314	0.418	2.969	0.229				36.17	4.85	-2.95	62.31	-73.10
954.8	5999313668	2.454	0.309	0.411	2.961	0.224				35.54	4.73	-3.05	61.68	-73.51
955.8	6005312982	2.432	0.304	0.404	2.952	0.219				34.92	4.61	-3.15	61.06	-73.90
956.7	6011318295	2.410	0.299	0.397	2.943	0.214				34.31	4.50	-3.24	60.44	-74.27
957.7	6017329613	2.389	0.294	0.391	2.934	0.209				33.71	4.40	-3.34	59.83	-74.62
958.6	6023346943	2.368	0.289	0.385	2.925	0.204				33.13	4.29	-3.43	59.22	-74.96
959.6	6029370290	2.346	0.285	0.379	2.915	0.200				32.56	4.19	-3.51	58.62	-75.29
960.6	6035399660	2.325	0.280	0.373	2.905	0.196				32.00	4.09	-3.60	58.02	-75.60
961.5	6041435060	2.305	0.276	0.367	2.895	0.192				31.45	4.00	-3.68	57.42	-75.90
962.5	6047476495	2.284	0.272	0.362	2.885	0.188				30.91	3.91	-3.76	56.84	-76.19
963.4	6053523971	2.264	0.268	0.357	2.875	0.184				30.38	3.82	-3.84	56.25	-76.47
964.4	6059577495	2.244	0.264	0.351	2.864	0.181				29.86	3.73	-3.91	55.68	-76.73
965.4	6065637073	2.224	0.261	0.346	2.853	0.177				29.35	3.65	-3.99	55.11	-76.99
966.3	6071702710	2.204	0.257	0.342	2.842	0.174				28.85	3.57	-4.06	54.54	-77.23
967.3	6077774412	2.184	0.253	0.337	2.831	0.171				28.35	3.49	-4.13	53.98	-77.47
968.3	6083852187	2.165	0.250	0.332	2.820	0.168				27.87	3.41	-4.20	53.42	-77.70
969.2	6089936039	2.146	0.247	0.328	2.808	0.165				27.40	3.34	-4.26	52.87	-77.92
970.2	6096025975	2.127	0.243	0.324	2.797	0.162				26.94	3.26	-4.33	52.33	-78.13
971.2	6102122001	2.109	0.240	0.320	2.785	0.159				26.48	3.19	-4.39	51.79	-78.34
972.2	6108224123	2.091	0.237	0.316	2.773	0.156				26.04	3.13	-4.45	51.25	-78.53
973.1	6114332347	2.073	0.234	0.312	2.761	0.154				25.60	3.06	-4.51	50.72	-78.73
974.1	6120446680	2.055	0.231	0.308	2.749	0.151				25.17	2.99	-4.57	50.20	-78.91
975.1	6126567126	2.037	0.229	0.304	2.737	0.149				24.74	2.93	-4.63	49.68	-79.09
976.0	6132693693	2.020	0.226	0.300	2.725	0.146				24.33	2.87	-4.68	49.17	-79.27
977.0	6138826387	2.003	0.223	0.297	2.713	0.144				23.92	2.81	-4.74	48.66	-79.43
978.0	6144965213	1.986	0.221	0.293	2.701	0.142				23.52	2.75	-4.79	48.16	-79.60
979.0	6151110179	1.969	0.218	0.290	2.688	0.140				23.13	2.69	-4.85	47.67	-79.76
980.0	6157261289	1.953	0.216	0.287	2.676	0.138				22.75	2.64	-4.90	47.18	-79.91
980.9	6163418550	1.936	0.213	0.284	2.663	0.136				22.37	2.58	-4.95	46.69	-80.06
981.9	6169581969	1.920	0.211	0.280	2.651	0.134				22.00	2.53	-5.00	46.21	-80.20
982.9	6175751551	1.905	0.209	0.277	2.638	0.132				21.63	2.48	-5.05	45.74	-80.34
983.9	6181927302	1.889	0.206	0.274	2.626	0.130				21.27	2.42	-5.09	45.27	-80.48
984.9	6188109229	1.874	0.204	0.272	2.613	0.128				20.92	2.37	-5.14	44.80	-80.61
985.9	6194297339	1.859	0.202	0.269	2.601	0.126				20.57	2.33	-5.19	44.34	-80.74
986.8	6200491636	1.844	0.200	0.266	2.588	0.125				20.23	2.28	-5.23	43.89	-80.87
987.8	6206692128	1.829	0.198	0.263	2.575	0.123				19.90	2.23	-5.28	43.44	-80.99
988.8	6212898820	1.814	0.196	0.260	2.563	0.121				19.57	2.19	-5.32	43.00	-81.11
989.8	6219111719	1.800	0.194	0.258	2.550	0.120				19.25	2.14	-5.36	42.56	-81.23
990.8	6225330830	1.786	0.192	0.255	2.538	0.118				18.93	2.10	-5.41	42.13	-81.34
991.8	6231556161	1.772	0.190	0.253	2.525	0.117				18.62	2.05	-5.45	41.70	-81.45
992.8	6237787717	1.758	0.188	0.250	2.512	0.115				18.31	2.01	-5.49	41.27	-81.56
993.8	6244025505	1.745	0.186	0.248	2.500	0.114				18.01	1.97	-5.53	40.86	-81.66
994.8	6250269531	1.731	0.185	0.246	2.487	0.112				17.71	1.93	-5.57	40.44	-81.76
995.8	6256519800	1.718	0.183	0.243	2.475	0.111				17.42	1.89	-5.60	40.03	-81.86
996.8	6262776320	1.705	0.181	0.241	2.462	0.110				17.13	1.85	-5.64	39.63	-81.96
997.7	6269039096	1.692	0.180	0.239	2.450	0.108				16.84	1.81	-5.68	39.23	-82.06
998.7	6275308135	1.680	0.178	0.237	2.438	0.107				16.57	1.78	-5.72	38.83	-82.15
999.7	6281583443	1.667	0.176	0.235	2.425	0.106				16.29	1.74	-5.75	38.44	-82.24
1000.7	6287865027	1.655	0.175	0.233	2.413	0.105				16.02	1.70	-5.79	38.06	-82.33
1001.7	6294152892	1.643	0.173	0.231	2.401	0.103				15.76	1.67	-5.82	37.68	-82.41
1002.7	6300447045	1.631	0.172	0.229	2.388	0.102				15.49	1.63	-5.86	37.30	-82.50
1003.8	6306747492	1.619	0.170	0.227	2.376	0.101				15.24	1.60	-5.89	36.93	-82.58
1004.8	6313054239	1.608	0.169	0.225	2.364	0.100				14.98	1.57	-5.93	36.56	-82.66
1005.8	6319367294	1.596	0.167	0.223	2.352	0.099				14.73	1.53	-5.96	36.20	-82.74
1006.8	6325686661	1.585	0.166	0.221	2.340	0.098				14.49	1.50	-5.99	35.84	-82.82
1007.8	6332012348	1.574	0.165	0.219	2.328	0.097				14.25	1.47	-6.03	35.48	-82.89
1008.8	6338344360	1.563	0.163	0.217	2.316	0.096				14.01	1.44	-6.06	35.13	-82.97
1009.8	6344682704	1.552	0.162	0.216	2.305	0.095				13.77	1.41	-6.09	34.78	-83.04
1010.8	6351027387	1.541	0.161	0.214	2.293	0.094				13.54	1.38	-6.12	34.44	-83.11
1011.8	6357378414	1.531	0.160	0.212	2.281	0.093				13.31	1.35	-6.15	34.10	-83.18
1012.8	6363735793	1.520	0.158	0.211	2.270	0.092				13.09	1.32	-6.18	33.77	-83.25
1013.8	6370099529	1.510	0.157	0.209	2.258	0.091				12.87	1.29	-6.21	33.44	-83.32
1014.8	6376469628	1.500	0.156	0.207	2.247	0.090				12.65	1.26	-6.24	33.11	-83.38
1015.9	6382846098	1.490	0.155	0.206	2.235	0.089				12.43	1.23	-6.27	32.78	-83.45
1016.9	6389228944	1.480	0.153	0.204	2.224	0.088				12.22	1.21	-6.30	32.46	-83.51
1017.9	6395618173	1.470	0.152	0.203	2.213	0.087				12.01	1.18	-6.33	32.15	-83.57
1018.9	6402013791	1.461	0.151	0.201	2.201	0.087				11.80	1.15	-6.36	31.84	-83.63
1019.9	6408415805	1.451	0.150	0.200	2.190	0.086				11.60	1.13	-6.39	31.53	-83.69
1021.0	6414824221	1.442	0.149	0.198	2.179	0.085				11.40	1.10	-6.41	31.22	-83.75
1022.0	6421239045	1.433	0.148	0.197	2.168	0.084				11.20	1.08	-6.44	30.92	-83.81
1023.0	6427660284	1.424	0.147	0.195	2.157	0.083				11.00	1.05	-6.47	30.62	-83.87
1024.0	6434087944	1.415	0.146	0.194	2.147	0.083				10.81	1.03	-6.50	30.33	-83.92
1025.0	6440522032	1.406	0.145	0.193	2.136	0.082				10.62	1.00	-6.52	30.04	-83.98
1026.1	6446962554	1.397	0.144	0.191	2.125	0.081				10.43	0.98	-6.55	29.75	-84.03
1027.1	6453409517	1.388	0.143	0.190	2.115	0.080				10.25	0.96	-6.57	29.46	-84.08
1028.1	6459862926	1.380	0.142	0.189	2.104	0.080				10.07	0.93	-6.60	29.18	-84.13
1029.1	6466322789	1.371	0.141	0.188	2.094	0.079				9.89	0.91	-6.63	28.90	-84.19
1030.2	6472789112	1.363	0.140	0.186	2.083	0.078				9.71	0.89	-6.65	28.63	-84.24
1031.2	6479261901	1.355	0.139	0.185	2.073	0.078				9.53	0.86	-6.68	28.36	-84.28
1032.2	6485741163	1.347	0.138	0.184	2.063	0.077				9.36	0.84	-6.70	28.09	-84.33
1033.3	6492226904	1.339	0.137	0.183	2.053	0.076				9.19	0.82	-6.73	27.82	-84.38
1034.3	6498719131	1.331	0.136	0.181	2.043	0.076				9.02	0.80	-6.75	27.56	-84.43
1035.3	6505217850	1.323	0.136	0.180	2.033	0.075				8.85	0.78	-6.77	27.30	-84.47
1036.4	6511723068	1.315	0.135	0.179	2.023	0.075				8.69	0.76	-6.80	27.04	-84.52
1037.4	6518234791	1.308	0.134	0.178	2.013	0.074				8.52	0.74	-6.82	26.78	-84.56
1038.4	6524753026	1.300	0.133	0.177	2.004	0.073				8.36	0.72	-6.85	26.53	-84.61
1039.5	6531277779	1.293	0.132	0.176	1.994	0.073				8.20	0.70	-6.87	26.28	-84.65
1040.5	6537809057	1.285	0.131	0.175	1.984	0.072				8.05	0.68	-6.89	26.04	-84.69
1041.6	6544346866	1.278	0.131	0.174	1.975	0.072				7.89	0.66	-6.91	25.79	-84.73
1042.6	6550891212	1.271	0.130	0.173	1.966	0.071				7.74	0.64	-6.94	25.55	-84.77
1043.6	6557442104	1.264	0.129	0.172	1.956	0.070				7.59	0.62	-6.96	25.31	-84.81
1044.7	6563999546	1.257	0.128	0.171	1.947	0.070				7.44	0.60	-6.98	25.08	-84.85
1045.7	6570563545	1.250	0.127	0.170	1.938	0.069				7.29	0.58	-7.00	24.85	-84.89
1046.8	6577134109	1.243	0.127	0.169	1.929	0.069				7.14	0.56	-7.03	24.61	-84.93
1047.8	6583711243	1.236	0.126	0.168	1.920	0.068				7.00	0.55	-7.05	24.39	-84.97
1048.9	6590294954	1.229	0.125	0.167	1.911	0.068				6.85	0.53	-7.07	24.16	-85.01
1049.9	6596885249	1.223	0.125	0.166	1.902	0.067				6.71	0.51	-7.09	23.94	-85.04
1051.0	6603482134	1.216	0.124	0.165	1.893	0.067				6.57	0.49	-7.11	23.72	-85.08
1052.0	6610085617	1.210	0.123	0.164	1.884	0.066				6.43	0.48	-7.13	23.50	-85.11
1053.1	6616695702	1.204	0.122	0.163	1.876	0.066				6.30	0.46	-7.15	23.28	-85.15
1054.1	6623312398	1.197	0.122	0.162	1.867	0.065				6.16	0.44	-7.18	23.07	-85.18
1055.2	6629935710	1.191	0.121	0.161	1.858	0.065				6.03	0.43	-7.20	22.85	-85.22
1056.2	6636565646	1.185	0.120	0.160	1.850	0.064				5.90	0.41	-7.22	22.64	-85.25
1057.3	6643202212	1.179	0.120	0.159	1.842	0.064				5.77	0.39	-7.24	22.44	-85.29
1058.4	6649845414	1.173	0.119	0.158	1.833	0.064				5.64	0.38	-7.26	22.23	-85.32
1059.4	6656495259	1.167	0.118	0.158	1.825	0.063				5.51	0.36	-7.28	22.03	-85.35
1060.5	6663151755	1.161	0.118	0.157	1.817	0.063				5.38	0.34	-7.30	21.83	-85.38
1061.5	6669814906	1.155	0.117	0.156	1.809	0.062				5.26	0.33	-7.32	21.63	-85.41
1062.6	6676484721	1.149	0.117	0.155	1.801	0.062				5.13	0.31	-7.34	21.43	-85.45
1063.7	6683161206	1.144	0.116	0.154	1.793	0.061				5.01	0.30	-7.36	21.23	-85.48
1064.7	6689844367	1.138	0.115	0.153	1.785	0.061				4.89	0.28	-7.38	21.04	-85.51
1065.8	6696534211	1.132	0.115	0.153	1.777	0.061				4.77	0.27	-7.40	20.85	-85.54
1066.9	6703230746	1.127	0.114	0.152	1.769	0.060				4.65	0.25	-7.42	20.66	-85.57
1067.9	6709933976	1.121	0.114	0.151	1.762	0.060				4.53	0.24	-7.44	20.47	-85.59
1069.0	6716643910	1.116	0.113	0.150	1.754	0.059				4.41	0.22	-7.45	20.29	-85.62
1070.1	6723360554	1.111	0.113	0.150	1.746	0.059				4.30	0.21	-7.47	20.10	-85.65
1071.1	6730083915	1.105	0.112	0.149	1.739	0.059				4.18	0.20	-7.49	19.92	-85.68
1072.2	6736813999	1.100	0.111	0.148	1.732	0.058				4.07	0.18	-7.51	19.74	-85.71
1073.3	6743550813	1.095	0.111	0.147	1.724	0.058				3.96	0.17	-7.53	19.56	-85.73