## Current
Rate	Current		Pulse	Interval	Stimulus	Random	Transmit	Current		Current	Short Circuit		Blue LED
(SPS)	(µA)		(ms)	(ms)	(Code)	(Yes/No)	(SPS)	(µA)		Code	I_B_SS	I_S_SS	I_B_LED	I_S_LED
128	179		10	20	0	No	0	114		0	0.1	0.0	0.1	0.0
200	194		10	100	0	No	0	103		1	0.1	0.0	0.1	0.0
256	207		10	100	0	Yes	0	107		2	0.1	0.0	0.1	0.0
300	216		50	100	0	No	0	103		3	0.4	0.2	0.4	0.2
400	237		50	100	0	No	1024	323		4	1.3	0.8	1.3	0.8
512	250		50	100	0	No	512	213		5	2.3	1.5	2.2	1.5
1024	360		50	100	0	No	256	157		6	3.3	2.2	3.2	2.1
slope	0.21		50	100	0	No	128	129		7	4.3	2.9	4.2	2.8
intercept	154		10	20	0	Yes	0	157		8	5.4	3.6	5.2	3.4
			1000	10000	0	No	0	100		9	6.5	4.3	6.1	4.0
										10	7.5	5.0	7.0	4.6
							µA/SPS	0.22		11	8.6	5.6	7.8	5.1
							uA/rPPS	0.86		12	9.7	6.3	8.3	5.5
							uA/pPPS	0.28		13	10.8	7.0	8.9	5.8
Temperature	Current									14	12.0	7.7	9.3	6.1
(C)	(µA)									15	13.1	8.4	9.8	6.4
22.2	93	Temperature (C) / Active Current (µA)								slope	1.54	0.65	1.51	0.66
22.6	95									intcpt	0.015	-0.008	0.054	-0.035		Stimulus Current (mA) / Battery Current (mA)
23.2	96							Current Code / Battery or Stimulus Current (mA)
23.5	97
24.0	98
24.6	99
24.7	100
25.0	101
25.9	103
26.0	103
27.3	106
28.0	108
28.4	109
29.8	113
30.6	116
30.9	117
31.2	117
31.4	118
33.5	125
34.1	127
34.6	129
35.0	130
36.1	134
36.7	136
37.2	138
38.2	142
						Current Code / Battery Current (mA) @100% / Battery Current (mA) @ 10%

CC	2.7V/10%	2.7V/100%	2.5V/100%
0	0.09	0.1	0.1
1	0.09	0.1	0.1
2	0.09	0.1	0.1
3	0.10	0.4	0.3
4	0.16	1.3	1.0
5	0.23	2.2	1.9
6	0.33	3.2	2.9
7	0.42	4.2	3.9
8	0.51	5.2	4.9
9	0.61	6.2	6.0
10	0.70	7.2	7.0
11	0.79	8.2	8.0
12	0.88	9.1	9.0
13	0.95	9.9	10.0
14	1.03	10.7	10.9
15	1.11	11.3	11.8

## Stimulus
		Current
	Code	Battery	Stimulus (mA)
	(0-15)	(mA)	C9=10nF	C9=100nF	Stimulus Code (4-Bit) / Current (mA)
	0	0.26	0.00	0.00
	1	0.26	0.00	0.00
	2	0.26	0.00	0.00
	3	0.31	0.03	0.00
	4	0.88	0.42	0.26
	5	1.79	1.02	0.89
	6	2.77	1.68	1.58
	7	3.82	2.38	2.31
	8	4.83	3.04	3.03
	9	8.17	5.15	5.18
	10	8.30	5.21	5.21
	11	9.44	5.91	5.92
	12	10.59	6.61	6.65
	13	11.76	7.32	7.36
	14	12.93	8.03	8.06
	15	14.11	8.74	8.76

Stimulus Current (mA) / Battery Current (mA)

					Stimulus Code (4-Bit) / Current (mA)

		Current (mA)
	Code	5464	6EEA	7C2D	A123
	0	0.000	0.000	0.000	0.00
	1	0.000	0.000	0.000	0.00
	2	0.000	0.000	0.000	0.00
	3	0.002	0.003	0.003	0.00
	4	0.216	0.240	0.260	0.26
	5	0.770	0.853	0.880	0.89
	6	1.420	1.520	1.590	1.58
	7	2.090	2.250	2.310	2.31
	8	2.790	2.950	3.040	3.03
	9	4.880	5.190	5.300	5.18
	10	4.940	5.250	5.310	5.21
	11	5.650	6.000	6.120	5.92
	12	6.330	6.760	6.890	6.65
	13	7.100	7.520	7.590	7.36
	14	7.660	8.250	8.350	8.06
	15	8.380	8.930	9.080	8.76

## LSR
Sixteen-Bit Galois
Index	HI	LO	Index / Value
0	228	145
1	198	72
2	99	36
3	49	146
4	24	201
5	184	100
6	92	50
7	46	25
8	163	12
9	81	134
10	40	195
11	160	97
12	228	48
13	114	24
14	57	12
15	28	134
16	14	67
17	179	33
18	237	144
19	118	200
20	59	100
21	29	178
22	14	217
23	179	108
24	89	182
25	44	219
26	162	109
27	229	54
28	114	155
29	141	77
30	242	166
31	121	83
32	136	169
33	240	84
34	120	42
35	60	21
36	170	10
37	85	5
38	158	130
39	79	65
40	147	160
41	73	208
42	36	232
43	18	116
44	9	58
45	4	157
46	182	78
47	91	39
48	153	147
49	248	201
50	200	100
51	100	50
52	50	25
53	173	12
54	86	134
55	43	67
56	161	161
57	228	208
58	114	104
59	57	52
60	28	154
61	14	77
62	179	38
63	89	147
64	152	201
65	248	100
66	124	50
67	62	25
68	171	12
69	85	134
70	42	195
71	161	97
72	228	176
73	114	88
74	57	44
75	28	150
76	14	75
77	179	37
78	237	146
79	118	201
80	143	100
81	71	178
82	35	217
83	165	236
84	82	246
85	41	123
86	160	189
87	228	94
88	114	47
89	141	23
90	242	139
91	205	69
92	210	162
93	105	81
94	128	168
95	64	84
96	32	42
97	16	21
98	188	10
99	94	5
100	155	2
101	77	129
102	146	192
103	73	96
104	36	176
105	18	88
106	9	44
107	4	150
108	2	75
109	181	37
110	238	146
111	119	73
112	143	164
113	71	210
114	35	233
115	165	244
116	82	250
117	41	125
118	160	190
119	80	95
120	156	47
121	250	23
122	201	11
123	208	133
124	220	66
125	110	33
126	131	16
127	65	136
128	32	196
129	16	98
130	8	49
131	176	24
132	88	12
133	44	6
134	22	3
135	191	1
136	235	128
137	117	192
138	58	224
139	29	112
140	14	184
141	7	92
142	3	174
143	1	215
144	180	235
145	238	117
146	195	58
147	97	157
148	132	206
149	66	103
150	149	51
151	254	153
152	203	76
153	101	166
154	50	211
155	173	105
156	226	180
157	113	90
158	56	173
159	168	86
160	84	43
161	158	21
162	251	10
163	125	133
164	138	194
165	69	97
166	150	176
167	75	88
168	37	172
169	18	214
170	9	107
171	176	181
172	236	90
173	118	45
174	143	22
175	71	139
176	151	197
177	255	226
178	127	241
179	139	248
180	69	252
181	34	254
182	17	127
183	188	191
184	234	95
185	193	47
186	212	151
187	222	75
188	219	37
189	217	146
190	108	201
191	130	100
192	65	50
193	32	153
194	164	76
195	82	38
196	41	19
197	160	137
198	228	68
199	114	34
200	57	17
201	168	136
202	84	68
203	42	34
204	21	17
205	190	136
206	95	68
207	47	162
208	23	209
209	191	232
210	95	244
211	47	250
212	23	253
213	191	254
214	95	255
215	155	255
216	249	255
217	200	255
218	208	127
219	220	63
220	218	31
221	217	15
222	216	135
223	216	67
224	216	33
225	216	16
226	108	8
227	54	4
228	27	2
229	13	129
230	178	192
231	89	96
232	44	176
233	22	88
234	11	44
235	5	150
236	2	203
237	181	101
238	238	178
239	119	89
240	143	172
241	71	214
242	35	235
243	165	245
244	230	250
245	115	125
246	141	190
247	70	223
248	151	111
249	255	183
250	203	219
251	209	237
252	220	246
253	110	123
254	131	61
255	245	158
256	122	207
257	137	103
258	240	179
259	204	89
260	210	44
261	105	22
262	52	139
263	174	69
264	227	34
265	113	145
266	140	200
267	70	100
268	35	50
269	17	153
270	188	204
271	94	102
272	47	51
273	163	153
274	229	204
275	114	230
276	57	115
277	168	185
278	224	92
279	112	46
280	56	23
281	168	11
282	224	5
283	196	2
284	98	1
285	133	0
286	66	128
287	33	64
288	16	160
289	8	80
290	4	40
291	2	20
292	1	10
293	0	133
294	180	66
295	90	33
296	153	16
297	76	136
298	38	68
299	19	34
300	9	145
301	176	200
302	88	100
303	44	50
304	22	25
305	191	12
306	95	134
307	47	195
308	163	225
309	229	240
310	114	248
311	57	124
312	28	190
313	14	95
314	179	47
315	237	151
316	194	203
317	213	101
318	222	178
319	111	89
320	131	172
321	65	214
322	32	235
323	164	117
324	230	58
325	115	29
326	141	142
327	70	199
328	151	99
329	255	177
330	203	216
331	101	236
332	50	246
333	25	123
334	184	189
335	232	94
336	116	47
337	142	23
338	243	11
339	205	133
340	210	194
341	105	97
342	128	176
343	64	88
344	32	44
345	16	22
346	8	11
347	176	5
348	236	2
349	118	1
350	143	0
351	71	128
352	35	192
353	17	224
354	8	240
355	4	120
356	2	60
357	1	30
358	0	143
359	180	71
360	238	35
361	195	17
362	213	136
363	106	196
364	53	98
365	26	177
366	185	88
367	92	172
368	46	86
369	23	43
370	191	149
371	235	202
372	117	229
373	142	242
374	71	121
375	151	188
376	75	222
377	37	239
378	166	247
379	231	123
380	199	189
381	215	222
382	107	239
383	129	247
384	244	251
385	206	125
386	211	62
387	105	159
388	128	207
389	244	103
390	206	51
391	211	25
392	221	140
393	110	198
394	55	99
395	175	177
396	227	216
397	113	236
398	56	246
399	28	123
400	186	61
401	233	30
402	116	143
403	142	71
404	243	35
405	205	145
406	210	200
407	105	100
408	52	178
409	26	89
410	185	44
411	92	150
412	46	75
413	163	37
414	229	146
415	114	201
416	141	100
417	70	178
418	35	89
419	165	172
420	82	214
421	41	107
422	160	181
423	228	90
424	114	45
425	141	22
426	70	139
427	151	69
428	255	162
429	127	209
430	139	232
431	69	244
432	34	250
433	17	125
434	188	190
435	94	95
436	155	47
437	249	151
438	200	203
439	208	101
440	220	50
441	110	25
442	131	12
443	65	134
444	32	195
445	164	97
446	230	48
447	115	24
448	57	140
449	28	198
450	14	99
451	179	49
452	237	152
453	118	204
454	59	102
455	29	179
456	186	217
457	233	108
458	116	182
459	58	91
460	169	45
461	224	150
462	112	75
463	140	37
464	242	18
465	121	9
466	136	132
467	68	66
468	34	33
469	165	16
470	82	136
471	41	68
472	20	162
473	10	81
474	177	40
475	88	148
476	44	74
477	22	37
478	191	18
479	95	137
480	155	196
481	77	226
482	38	241
483	167	120
484	83	188
485	41	222
486	20	239
487	190	119
488	235	59
489	193	157
490	212	206
491	106	103
492	129	51
493	244	153
494	206	76
495	103	38
496	51	147
497	173	201
498	226	228
499	113	114
500	56	185
501	168	92
502	84	46
503	42	23
504	161	11
505	228	133
506	198	66
507	99	33
508	133	144
509	66	200
510	33	100
511	16	178
512	8	89
513	176	44
514	88	22
515	44	11
516	162	5
517	229	2
518	114	129
519	141	64
520	70	160
521	35	80
522	17	168
523	8	212
524	4	106
525	2	53
526	181	26
527	90	141
528	153	70
529	76	163
530	146	81
531	253	40
532	126	148
533	63	74
534	31	165
535	187	210
536	93	233
537	154	244
538	77	122
539	38	189
540	167	94
541	83	175
542	157	215
543	250	235
544	201	117
545	208	186
546	104	93
547	128	46
548	64	23
549	148	11
550	254	5
551	203	2
552	101	129
553	134	192
554	67	96
555	33	176
556	16	216
557	8	108
558	4	54
559	2	27
560	181	13
561	238	134
562	119	67
563	143	161
564	243	208
565	121	232
566	60	244
567	30	122
568	15	61
569	179	158
570	89	207
571	152	231
572	248	115
573	200	57
574	208	28
575	104	14
576	52	7
577	174	3
578	227	1
579	197	128
580	98	192
581	49	96
582	24	176
583	12	88
584	6	44
585	3	22
586	1	139
587	180	197
588	238	98
589	119	49
590	143	152
591	71	204
592	35	230
593	17	243
594	188	249
595	234	124
596	117	62
597	58	159
598	169	79
599	224	167
600	196	83
601	214	41
602	223	20
603	111	138
604	55	197
605	175	226
606	87	241
607	159	248
608	79	252
609	39	254
610	19	255
611	189	255
612	234	255
613	193	127
614	212	191
615	222	95
616	219	47
617	217	151
618	216	203
619	216	101
620	216	50
621	108	25
622	130	12
623	65	6
624	32	131
625	164	65
626	230	32
627	115	16
628	57	136
629	28	196
630	14	98
631	7	49
632	183	152
633	91	204
634	45	230
635	22	243
636	191	121
637	235	188
638	117	222
639	58	239
640	169	119
641	224	187
642	196	93
643	214	46
644	107	23
645	129	139
646	244	197
647	206	98
648	103	49
649	135	152
650	67	204
651	33	230
652	16	243
653	188	121
654	234	60
655	117	30
656	58	143
657	169	71
658	224	163
659	196	81
660	214	40
661	107	20
662	53	138
663	26	197
664	185	98
665	92	177
666	154	88
667	77	44
668	38	150
669	19	75
670	189	165
671	234	210
672	117	105
673	142	180
674	71	90
675	35	173
676	165	214
677	82	235
678	157	117
679	250	186
680	125	93
681	138	174
682	69	87
683	150	171
684	255	85
685	203	170
686	101	213
687	134	234
688	67	117
689	149	186
690	74	221
691	145	110
692	72	183
693	144	91
694	252	45
695	202	22
696	101	11
697	134	133
698	247	66
699	123	161
700	137	208
701	68	232
702	34	116
703	17	58
704	8	157
705	176	78
706	88	39
707	152	19
708	248	9
709	200	4
710	100	2
711	50	1
712	173	0
713	86	128
714	43	64
715	21	160
716	10	208
717	5	104
718	2	180
719	1	90
720	0	173
721	180	86
722	90	43
723	153	21
724	248	138
725	124	69
726	138	34
727	69	17
728	150	136
729	75	68
730	37	162
731	18	209
732	189	104
733	94	180
734	47	90
735	23	173
736	191	214
737	95	235
738	155	245
739	249	250
740	124	253
741	138	126
742	69	63
743	150	159
744	255	79
745	203	167
746	209	211
747	220	233
748	218	116
749	109	58
750	54	157
751	175	78
752	87	167
753	159	211
754	251	233
755	201	244
756	100	250
757	50	125
758	173	62
759	86	159
760	159	79
761	251	167
762	201	211
763	208	233
764	220	116
765	110	58
766	55	29
767	175	142
768	87	199
769	159	227
770	251	241
771	201	248
772	100	252
773	50	126
774	25	63
775	184	159
776	232	79
777	192	39
778	212	19
779	222	9
780	219	4
781	109	130
782	54	193
783	175	96
784	87	176
785	43	216
786	21	236
787	10	246
788	5	123
789	182	189
790	239	94
791	119	175
792	143	215
793	243	235
794	205	245
795	210	250
796	105	125
797	128	190
798	64	95
799	148	47
800	254	23
801	203	11
802	209	133
803	220	194
804	110	97
805	131	48
806	65	152
807	32	204
808	16	102
809	8	51
810	176	25
811	236	12
812	118	6
813	59	3
814	169	129
815	224	192
816	112	96
817	56	48
818	28	24
819	14	12
820	7	6
821	3	131
822	181	193
823	238	224
824	119	112
825	59	184
826	29	220
827	14	238
828	7	119
829	183	187
830	239	221
831	195	238
832	97	247
833	132	251
834	246	125
835	207	62
836	103	159
837	135	207
838	247	231
839	207	243
840	211	249
841	221	252
842	110	254
843	55	127
844	175	191
845	227	223
846	197	239
847	214	247
848	223	123
849	219	189
850	217	222
851	108	239
852	130	119
853	245	59
854	206	157
855	211	78
856	105	167
857	128	211
858	244	105
859	206	52
860	103	26
861	51	141
862	173	198
863	86	227
864	159	113
865	251	184
866	125	220
867	62	238
868	31	119
869	187	187
870	233	221
871	192	238
872	96	119
873	132	59
874	246	29
875	207	14
876	103	135
877	135	195
878	247	225
879	207	240
880	103	248
881	51	252
882	25	254
883	12	255
884	178	127
885	237	63
886	194	159
887	213	79
888	222	167
889	219	83
890	217	169
891	216	212
892	108	106
893	54	53
894	175	26
895	87	141
896	159	198
897	79	227
898	147	241
899	253	248
900	126	252
901	63	126
902	31	191
903	187	223
904	233	239
905	192	247
906	212	123
907	222	61
908	219	30
909	109	143
910	130	199
911	245	99
912	206	177
913	211	88
914	105	172
915	52	214
916	26	107
917	185	53
918	232	154
919	116	77
920	142	38
921	71	19
922	151	137
923	255	196
924	127	226
925	63	241
926	171	248
927	85	252
928	42	254
929	21	127
930	190	191
931	235	95
932	193	175
933	212	215
934	222	107
935	219	53
936	217	154
937	108	205
938	130	102
939	65	51
940	148	153
941	254	76
942	127	38
943	63	147
944	171	201
945	225	228
946	112	242
947	56	121
948	168	60
949	84	30
950	42	15
951	161	7
952	228	131
953	198	65
954	215	32
955	107	144
956	53	200
957	26	228
958	13	114
959	6	185
960	183	92
961	91	174
962	45	215
963	162	235
964	229	117
965	198	186
966	99	93
967	133	174
968	66	215
969	149	107
970	254	181
971	203	90
972	101	173
973	134	214
974	67	107
975	149	181
976	254	218
977	127	109
978	139	182
979	69	219
980	150	237
981	255	118
982	127	187
983	139	221
984	241	238
985	120	247
986	136	123
987	240	61
988	204	30
989	102	15
990	135	7
991	247	131
992	207	193
993	211	224
994	105	240
995	52	248
996	26	124
997	13	62
998	6	159
999	183	79

## Battery
Type	Dia (mm)	Hgt (mm)	State	V_10K	V_1K0		Battery	State	VH (V)	-dV (mV)			Diameter	Thickness	Capacity	Standard	Maximum	Activations
CR1025	10.0	2.5	Well-Used	2.86	2.45		CR1620	No2, 3000 activations	3.0	602		Battery	(mm)	(mm)	(mAhr)	Drain (mA)	Drain (mA)	(thousands)
CR1025	10.0	2.5	Fresh	3.14	2.70		CR1620	No3, 3000 Activations	3.0	378		CR1025	10.0	2.5	30	0.05	0.4	0
CR1225	12.5	2.5	Used	2.92	2.70		CR1225	No4, 3000 Activations	3.0	560		CR1220	12.5	2	35	0.1	0.7	0
CR1025	10.0	2.5	1K0 60s	2.94	2.47		CR1225	No5, 3000 Activations	3.0	644		CR1225	12.5	2.5	48	0.1	1.0	4
CR1225	12.5	2.5	1K0 60s	3.04	2.86		CR1225	No6, Fresh	3.0	504		CR1620	16.0	2.0	68	0.1	1.0	15
CR1620	16.0	2.0	1K0 60s	3.08	2.91		CR1225	No6, 3000 pulses	3.1	392		CR2016	20.0	1.6	90	0.1	1.0	25
CR2450	24.0	5.0	1K0 60s	3.20	3.16		CR1225	Fresh	3.0	546		CR2032	20.0	3.2	225	0.4	3.0	>100
CR1225	12.5	2.5	100R 60s	2.86	2.72		CR1225	Fresh	3.3	686		CR2330	23.0	3.0	265	0.5	3.0	>100
CR1025	10.0	2.5	100R 60s	2.63	2.45		CR1225	Fresh	3.3	448		CR2450	24.0	5.0	540	0.8	3.0	>100
CR1620	16.0	2.0	100R 60s	2.81	2.77		CR1225	Fresh	3.3	602		CR2477	24.0	7.7	1000	1.0	3.0	>100
CR1025	10.0	2.5	100R 60s	2.79	2.54		CR1025	Fresh (1 of 5)	3.2	630
							CR1025	Fresh (4 of 5)	3.3	NS
							CR1225	No7, Fresh	3.2	406
CR1225 No7 0.5 mA Load							CR1225	No7, 60k Pulses	2.9	392
Drain (kP)	VH (V)	Rs (Ω)
0	3.2	29
10	3.0	26
20	2.9	24
30	2.9	24
40	2.9	24
50	2.9	26
60	2.9	28

CR1225 No7 1.0 mA Load
Drain (kP)	VH (V)	Rs (Ω)
10	2.8	29
20	2.8	29
30	2.8	29
40	2.8	29
50	2.8	29
60	2.8	29
70	2.8	29
80	2.9	35
90	2.8	32

## Discharge
2016/P		2016/P					Battery		HPS Lifetime (hr)		Circuit		Multicomp CR1225
Time (hr)	Voltage (V)	Time (hr)	Voltage (V)	Time (hr)	Voltage (V)	Time (hr)	Voltage (V)		IST	Type	Mnfr	Observed	Expected	Variant		Drain (mAhr)	No1	No2	No3	No4
0	3.29	0	3.26					0x286C	CR1225	Renata	26	61	Discharge Boost		0	3.01	3.12	3.11	3.17
0	3.29	0	3.26					0x0BE6	CR1225	Renata	16	61	Discharge Boost		20	2.86	2.86	2.86	2.86
0.01	3.22	0.01	3.22					0x0BE6	CR1225	Renata	32	61	Continuous Boost		26	2.83	2.85	2.86	2.85
0.15	3.06	0.15	2.91					0x3C54	CR1225	Renata	24	61	Discharge Boost		35	2.76	2.80	2.77	2.77
0.15	3.06	0.15	3.03					0x56DA	CR1225	Renata	32	61	Discharge Boost		49	2.40	2.61	2.57	2.50
0.16	3.06	0.44	2.94					0x286C	CR1225	Renata	33	61	Preserved Boost		50	2.30	2.60	2.50	2.30
0.44	2.97	0.47	2.83					0x0BE6	CR1225	Renata	32	61	Preserved Boost		63	1.30	1.60	1.40	1.60
0.47	2.83	0.48	2.94					0x56DA	CR1225	Renata	33	61	Preserved Boost
0.48	2.97	1.18	2.86					0x3C54	CR1225	Renata	33	61	Preserved Boost
1.18	2.86	1.2	2.86					0x4E35	CR1620	Murata	95	101	Discharge Boost
1.2	2.86	1.2	2.83					0x7EA3	CR1620	Murata	96	101	Discharge Boost
1.22	2.73	1.22	2.86					0x7FD1	CR1620	Renata	87	86	Discharge Boost
1.22	2.86	1.22	2.83					0x40F2	CR1620	Renata	74	86	Discharge Boost	Drain (mAhr) / Voltage (V)
1.25	2.86	1.25	2.81					0x4997	CR2016	Panasonic	93	114	Discharge Boost
1.25	2.86	1.25	2.83					0x5B78	CR2016	Panasonic	90	114	Discharge Boost
2.18	2.89	2.18	2.89
3.18	2.89	3.18	2.89
4.18	2.89	4.18	2.89
5.18	2.89	5.18	2.89			Time (hr) / Battery Voltage (V)
6.18	2.89	6.18	2.89
7.18	2.89	7.18	2.89
8.18	2.89	8.18	2.89
9.18	2.89	9.18	2.89
10.18	2.89	10.18	2.89
11.18	2.89	11.18	2.86
12.18	2.89	12.18	2.86
13.18	2.89	13.18	2.86
14.18	2.89	14.18	2.86
15.18	2.86	15.18	2.86
16.18	2.86	16.18	2.86
17.18	2.86	17.18	2.86
18.18	2.86	18.18	2.86
19.18	2.86	19.18	2.86
20.18	2.86	20.18	2.86
21.18	2.86	21.18	2.86
22.18	2.89	22.18	2.86
23.19	2.86	23.19	2.86
24.19	2.89	24.19	2.86
25.19	2.89	25.19	2.86
26.19	2.89	26.19	2.86
27.19	2.86	27.19	2.86
28.19	2.86	28.19	2.86
29.19	2.86	29.19	2.86
30.19	2.86	30.19	2.86
31.19	2.86	31.19	2.86
32.19	2.86	32.19	2.86
33.19	2.86	33.19	2.86
34.19	2.86	34.19	2.86
35.19	2.86	35.19	2.86
36.19	2.86	36.19	2.86
37.19	2.86	37.19	2.86
38.19	2.86	38.19	2.86
39.19	2.86	39.19	2.86
40.19	2.86	40.19	2.86
41.19	2.86	41.19	2.86
42.19	2.86	42.19	2.86
43.19	2.86	43.19	2.86
44.19	2.86	44.19	2.86
45.19	2.86	45.19	2.86
46.19	2.89	46.19	2.86
47.19	2.89	47.19	2.86
48.04	2.86	48.04	2.86
48.05	2.83	48.05	2.83
48.08	2.86	48.08	2.86
48.1	2.86	48.1	2.83
48.1	2.86	48.1	2.86
48.19	2.55	48.19	2.83
49.19	2.86	49.19	2.86
50.19	2.89	50.19	2.86
51.19	2.86	51.19	2.86
52.19	2.86	52.19	2.86
53.19	2.86	53.19	2.86
54.19	2.86	54.19	2.86
55.19	2.86	55.19	2.86
56.19	2.86	56.19	2.86
57.19	2.86	57.19	2.86
58.2	2.86	58.2	2.86
59.2	2.86	59.2	2.86
60.2	2.86	60.2	2.86
61.2	2.86	61.2	2.86
62.2	2.86	62.2	2.86
63.2	2.86	63.2	2.86
64.2	2.86	64.2	2.86
65.2	2.86	65.2	2.86
66.2	2.86	66.2	2.86
67.2	2.86	67.2	2.86
68.2	2.86	68.2	2.86
69.2	2.86	70.2	2.86
70.2	2.86	71.2	2.83
71.2	2.86	72.2	2.83
72.2	2.86	73.2	2.83
73.2	2.86	74.2	2.83
74.2	2.86	75.2	2.83
75.2	2.86	76.2	2.83
76.2	2.86	77.2	2.83
77.2	2.86	78.2	2.83
78.2	2.86	79.2	2.83
79.2	2.86	80.2	2.83
80.2	2.83	81.2	2.83
81.2	2.83	82.2	2.81
82.2	2.83	83.2	2.81
83.2	2.83	84.2	2.81
84.2	2.83	85.2	2.81
85.2	2.83	86.2	2.81
86.2	2.83	87.2	2.81
87.2	2.83	88.2	2.81
88.2	2.83	88.75	2.78
88.75	2.81	89.35	2.81
89.35	2.86	89.35	2.81
89.35	2.83	90.35	2.81
90.35	2.83	91.35	2.81
91.35	2.83	92.35	2.81
92.35	2.83	93.35	2.81
93.35	2.83	95.35	2.78
94.35	2.83	97.35	2.78
95.35	2.83	98.35	2.78
96.35	2.81	99.35	2.76
97.35	2.81	101.35	2.78
98.35	2.81	104.35	2.81
99.35	2.81	108.35	2.81
100.35	2.81
101.35	2.81
102.35	2.81
103.35	2.81
104.35	2.78
105.35	2.78
106.35	2.78
107.35	2.78
108.35	2.78
109.35	2.76
110.35	2.76
111.35	2.76
111.43	2.73

## HPS
Date	13-Aug-24	Capacity	High Powered Stimulus Lifetime (hr)
Type	Maker	(mAhr)	Measurements	Min	Max
CR1025	PHD	28	29, 5, 12, 14, 6, 6, 5	5	29
CR1220	Murata	40	107, 108, 114, 150, 126, 127, 150, 158, 148	107	158
CR927	PHD	28	64, 80, 72, 60, 64, 74, 69, 57, 56, 61, 61, 61, 61, 54, 61	54	80
CR927	Premium	35	2, 13, 4	2	13
CR927	PKCELL	28	22, 29, 31, 4, 7	4	31
CR927	Tenergy	28	0, 0, 0, 0, 0+	0	0
CR927	Lithium	28	0, 0, 0+	0	0
CR1225	Renata	48	0, 3, 3	0	3
CR1225	PHD	48	156, 39, 150, 134, 141, 139, 44, 166, 146, 145, 157, 152, 71, 170, 130, 161	39	170
CR1225	Multicomp I	50	125, 115, 145, 128, 119, 149	115	149
CR1225	Multicomp II	50	139, 137, 167	139	167

Date	07-May-25	Capacity	High Powered Stimulus Lifetime (hr)
Type	Maker	(mAhr)	Measurements	Min	Max
CR1225	Multicomp II	50	88, 71, 72+, 135, 83, 142	71	142
CR1225	Multicomp III	50	97, 72, 143, 74+, 38, 46, 134, 79, 112	38	143