## A222_82
f (Hz)	A222.193	A222.194	A222.195	A222.196	A222.146	A222.147	A222.148	A222.149	A222.198	A222.199	A222.200	A222.201	A222.88	A222.89	A222.90	A222.91	A222.178	A222.179	A222.180	A222.181	A222.167	A222.168	A222.169	A222.170	A222.104	A222.105	A222.106	A222.107	A222.98	A222.99	A222.100	A222.101	A222.152	A222.153	A222.154	A222.155	A222.82	A222.83	A222.84	A222.85	A222.183	A222.184	A222.185	A222.186
0.125	3733.2	1996.3	15562.9	15507.7	4002.2	2061.4	15542.2	15310.3	3793.8	2024.3	15358.4	15188.9	3900.4	2021.5	15320.7	15308.9	4115.1	2110.9	15353.0	15173.1	3925.6	2076.9	15887.3	15737.4	3943.1	2100.4	15584.9	15525.8	4098.4	2145.4	15214.7	15214.4	3965.5	1908.3	15284.3	15177.3	4264.1	2102.9	15196.3	15238.7	3933.2	2203.6	15342.0	15255.7
0.25	7299.0	3899.6	15568.8	15504.3	7699.3	3988.1	15551.0	15312.8	7340.3	3916.8	15371.1	15187.8	7538.3	3908.3	15329.2	15309.7	7892.4	4073.8	15363.2	15171.4	7603.7	3980.7	15900.0	15732.6	7620.9	4055.7	15593.1	15524.1	7859.1	4114.2	15226.8	15215.0	7638.7	3724.8	15294.7	15177.1	8014.1	4037.6	15210.7	15239	7540.6	4202.5	15351.0	15253.4
1	14016.6	7470.4	15568.8	15480.5	14636	7590.6	15553.8	15286.8	14036.4	7469.9	15371.9	15171.1	14349.2	7443.9	15336.6	15293.0	14937.8	7729.2	15366.3	15157.5	14499.9	7563.5	15894.3	15716.2	14498.5	7714.8	15592.8	15506.3	14890.0	7785.8	15226.6	15198.8	14504.2	7150.8	15293.3	15163.5	15082.3	7654.3	15210.1	15222.6	14311.8	7926.7	15353.3	15237.9
1	25326.3	13439.3	15599.3	15490.7	26042.2	13545.6	15579.0	15300.1	25249.7	13372.0	15392.0	15178.2	25617.9	13290.8	15364.3	15300.4	26455.7	13706.3	15390.3	15163.2	26019.3	13618.0	15919.0	15724.9	25957.0	13736.0	15621.7	15514.5	26400.0	13751.5	15263.0	15213.8	25839.7	12900.7	15325.5	15170	26556.4	13583.2	15246.1	15232.5	25548.6	13963.9	15378.4	15245.2
2	39128.7	20612.4	15483.9	15491.9	39568.3	20605.7	15439.8	15296.1	38857.5	20438.8	15278.3	15175.6	38972.9	20273	15235.9	15297.3	39728.4	20670.1	15265.9	15160.9	39818.9	20872.7	15784.3	15726.1	39637.6	20827.1	15494.4	15511.7	39746.5	20644.7	15128.4	15204.2	39168.1	19946.1	15207	15168	39704.3	20512	15126.7	15228.5	38916.0	20844.7	15255.1	15241.3
4	48612.5	25472.8	15041.9	15422.3	48377.7	25351.2	14933.5	15231.6	48240.0	25234.1	14824.9	15110.9	47954.9	25021.1	14779.1	15233.1	48362.4	25243.7	14783.9	15094.7	49229.9	25835.7	15282.8	15659.9	48960.1	25564.5	15018.9	15446.6	48544.3	25154.9	14686.0	15142.8	48108.2	24876.3	14728.5	15107.5	48254.9	25080.2	14703.3	15164.6	47997.6	25280.8	14787.0	15181
8	52098.5	27266.6	14323.7	15350.4	51475.7	27023.6	14057.8	15160.4	51595.9	26932.8	14100.0	15039.3	51075.5	26714.5	13975	15159.2	51286.2	26834.4	14005.2	15024.3	52512.6	27647.0	14404.9	15588.0	52236.0	27242.6	14178.3	15375.0	51528.3	26718.7	13963.9	15071.8	51212.9	26721.6	13901.4	15032.2	51220.6	26726.7	14135.6	15095	51214.0	26778.4	13996.8	15107.5
10	52882.0	27595.5	14435.4	15421.7	52034	27355.7	14092.1	15227.7	52230.0	27267.2	14238.9	15108.0	51674.8	27063.5	14005.8	15225.1	51772.7	27151.8	14105.1	15086.5	53098.9	27921.4	14430.9	15657.0	52806.5	27559.3	14199.8	15439.3	52064.3	27018.0	14082.2	15129.5	51846.2	27015.2	13944.4	15097.6	51713.8	27020.5	14186.3	15153.6	51803.8	27023.1	14062.4	15170.6
11	52697.0	27598.7	14580.0	15403.9	52043.9	27364.5	14191.9	15197.1	52242.2	27274.8	14424.7	15089.1	51670	27078.8	14089.2	15205.6	51804.9	27145.0	14257.0	15067.0	53098.6	27938.4	14528.8	15636.1	52810.4	27572.1	14288.1	15432.7	52088.6	27051.6	14248.5	15113.4	51832.6	27019.1	14060.7	15080.6	51738.7	27044	14371.5	15137.2	51791.0	27061.8	14188.2	15158.4
12	52633.4	27580.6	14832.6	15382.4	51955.9	27332.5	14399.8	15189.2	52215.6	27258.1	14727.9	15080.3	51558.3	27042	14265.2	15183.8	51746.9	27132.0	14525.4	15045.8	53036.7	27927.0	14718.6	15615.2	52755.0	27557.1	14471.9	15398.8	51997.2	27024.5	14520.0	15091.1	51788.8	27003.3	14261.8	15073	51677.9	26982.9	14676.7	15115.1	51743.2	27042.3	14410.6	15129.5
13	52550.2	27540.4	15154.4	15361.5	51864.9	27292.3	14708.4	15166.6	52124.0	27220.2	15149.6	15044.4	51487.6	27020.5	14516.3	15161.8	51636.0	27094.4	14920.8	15023.2	52916.2	27876.1	14989.8	15593.1	52622.6	27506.5	14722.5	15376.2	51892.3	26985.7	14905.8	15072.4	51694	26973	14564.7	15039	51530.8	26980.6	15083.7	15092.5	51661.5	27003.8	14716.0	15106.9
15	52242.7	27412	15958.0	15325.3	51541	27120.7	15508.8	15120.5	51824.7	27081.6	16281.0	14998.9	51130.9	26880.8	15123.9	15113.1	51280.2	26937.1	15954.9	14974.3	52603.4	27739.5	15690.7	15544.2	52289.1	27366.4	15306.6	15327.2	51547.5	26845.2	15870.0	15022.1	51423.9	26839.5	15338.3	14992.1	51262.7	26871.5	16171.5	15043.8	51339.9	26845.2	15492.4	15058.5
17	51875.3	27251.9	16245.6	15259.6	51164.8	26987.2	16019.4	15068.2	51471.7	26901.2	17101.5	14946.3	50757.8	26723.5	15296.7	15059.4	50899.5	26770.5	16755.9	14912.6	51996.4	27556.0	15947.2	15497.0	51863.5	27200.7	15390.3	15273.8	51166.5	26682.5	16445.3	15347.9	51049.4	26660.2	15791.1	14925	50889.1	26722.1	16882.9	14990.1	50988.3	26677.2	15817.4	15009
19	51443.4	27055	14776.0	15200	50710.3	26779.8	14972.6	15009.3	51087.9	26708.6	15959.1	14887.1	50308.4	26542.5	14008.1	14999.4	50451.5	26567.7	15716.2	14864.2	51755.4	27357.4	14648.7	15431.6	51411.5	27008.1	13963.7	15217.2	50737.5	26507.2	15108.9	14911.8	50659.7	26473.8	14707.8	14883.5	50477.2	26547.6	15595.1	14931.8	50566.9	26473.8	14471.1	14950.8
20	51230.2	26966.2	13360.4	15171.1	50487.1	26676.6	13701.5	14980.8	50880.3	26609.3	14428.9	14860.8	50073.1	26444.4	12757.9	14970.9	50217.9	26465.6	14298.3	14825.5	51507.6	27251.3	13337.2	15401.9	51155.8	26903.2	12680.7	15185.8	50499.3	26410.4	13629.3	14887.1	50462.5	26375.9	13449.5	14856.3	50262	26457.4	14074	14900.7	50355.1	26371.1	13110.0	14921.1
21	51001.3	26857	11745.0	15140.6	50256.3	26570	12143.3	14952.2	50668.2	26508.3	12611.4	14830.0	49851	26350.2	11326.7	14940.9	49818.5	26359.0	12555.1	14805.4	51275.1	27142.7	11809.0	15369.7	50910.3	26799.3	11221.8	15157.3	50254.6	26309.7	11925.5	14852.9	50253.8	26275.8	11928.6	14828.9	50035.4	26364.6	12289.5	14869.9	50136.7	26270.1	11546.8	14890.5
22	50774.8	26758.3	10144.7	15111.2	49860.6	26462.8	10529.1	14919.4	50444.4	26398.8	10784.5	14801.4	49594.8	26247.5	9875.2	14909.8	49759.7	26255.4	10794.7	14773.4	51029.1	27029.0	10265.8	15340.5	50662.5	26697.2	9760.6	15126.7	50029.8	26207.9	10234.7	14824.9	50049.9	26172	10345.8	14796.4	49806.3	26262.5	10528	14841.3	49898.3	26154.2	9978.1	14860.6
24	50332.1	26557	7460.8	15046.9	49541.6	26239.3	7745.4	14856.9	50001.8	26175.4	7766.0	14738.7	49122.7	26045.9	7358.7	14844.7	49293.8	26039.1	7818.1	14709.8	50546.5	26809.8	7609.6	15278.0	50150.0	26483.7	7274.1	15063.6	49563.4	26005.7	7439.6	14750.8	49614.6	25960.2	7642.1	14737.2	49358.9	26067.9	7612.7	14764.7	49433.8	25933	7346.0	14798.6
25	50098.8	26455.4	6429.0	15016.1	49289.6	26125.9	6676.5	14826.6	49779.8	26068.5	6634.9	14720.8	48874.1	25947.7	6362.8	14801.7	49043.5	25932.4	6689.8	14676.1	50285.5	26689.0	6562.0	15241.0	49877.3	26372.0	6290.4	15029.4	49325.2	25899.6	6379.2	14730.4	49393.1	25853.2	6582.3	14705.3	49130.9	25966.4	6513.3	14744.9	49209.3	25822.7	6325.2	14767.2
26	49860.1	26351.9	5565.2	14982.2	49059.4	26018.4	5759.2	14780.8	49578.4	25966.4	5705.2	14676.1	48658	25850.4	5527.3	14780.8	48813.3	25823.3	5759.0	14643.9	50042.2	26583.3	5694.8	15209.0	49623.3	26268.5	5474.7	14996.9	49094.4	25801.2	5504.4	14698.8	49181.8	25745.8	5695.9	14671.6	48925.8	25884.9	5606.8	14711.8	48981.6	25715.5	5474.7	14730.4
27	49651.9	26234.5	4852.2	14949.4	48821.5	25916.9	5014.8	14759.9	49366.5	25863.1	4946.1	14644.2	48417.6	25754.5	4822.5	14748.0	48572.3	25714.1	4995.3	14594.4	49807.5	26473.8	4964.5	15176.5	49377.8	26170.9	4774.4	14961.2	48867.6	25697.4	4786.3	14663.4	48986.7	25652.4	4954.3	14639.7	48706.4	25792.1	4868.9	14679	48759.8	25609.4	4774.1	14698.2
28	49444.6	26172	4256.8	14910.9	48594.6	25809.7	4396.2	14723.4	49158.3	25763.3	4318.4	14610.5	48202.9	25666.6	4242.1	14711.2	48348.9	25608.9	4366.2	14572.1	49581.5	26374.2	4360.0	15140.0	49134.3	26068.2	4198.8	14927.9	48657.4	25608.3	4183.8	14629.5	48778.2	25548.3	4341.9	14607.1	48506.4	25705.9	4252.8	14639.7	48549.1	25514.4	4183.2	14663.1
29	49254.5	26073	3756.4	14877	48374	25708.4	3869.0	14690.6	49064.4	25669.7	3797.2	14573.2	47984	25579.7	3749.6	14674.2	48136.7	25510.4	3835.6	14537.5	49354.9	26271.3	3845.5	15104.9	48897.6	25976.8	3708.6	14892.5	48444.2	25512.1	3686.9	14596.4	48579.7	25456.1	3829.4	14572.6	48310.4	25619.6	3743.1	14606.8	48344.6	25412.9	3694.5	14626.6
31	48865.3	25914	2976.9	14804.8	47963.9	25517.8	3064.0	14619.0	48619.2	25493.2	2990.8	14504.5	47577	25419.6	2980.9	14605.4	47732.0	25328.0	3025.3	14465.1	48928.7	26077.2	3052.2	15032.5	48440.5	25800.6	2957.4	14822.4	48050.7	25335.9	2911.3	14525.7	48227.2	25281.3	3029.8	14504.5	47933.9	25463.2	2957.4	14532.7	47933.1	25223.6	2921.8	14557.3
33	48632.3	25810.5	2403.0	14701.3	47572.2	25338.2	2466.7	14545.5	48299.1	25334.5	2417.5	14430.9	47206.4	25268.6	2411.2	14530.8	47351.3	25148.1	2446.3	14387.6	48538.4	25902.7	2477.7	14955.3	48007.5	25640.3	2401.9	14748.0	47707.4	25176.1	2365.7	14452.1	47896.3	25121.8	2457.6	14431.8	47603.8	25327.4	2386.6	14459.2	47577.3	25054.2	2372.5	14482.1
35	48255.8	25645.9	1993.5	14656.6	47220.9	25193.4	2044.1	14472.2	48024.4	25200.7	1988.9	14358.2	46890.2	25157.2	1990.9	14455.2	47019.5	24986.9	2003.7	14314.7	48195.3	25748.0	2044.7	14889.7	47626.5	25504.8	1985.3	14673.0	47401.9	25038.7	1946.0	14382.6	47603.6	24980.4	2024.3	14360.8	47332.9	25207.5	1962.6	14385.4	47254.8	24903.5	1955.9	14409.1
36	48220.2	25651	1823.2	14651.5	47159.5	25164.5	1863.9	14463.4	48015.4	25194.2	1822.4	14352.6	46815.3	25149.2	1826.9	14447.3	46976.2	24969.4	1843.3	14305.6	48136.7	25738.4	1873.8	14867.6	47542.2	25500.8	1819.8	14664.8	47371.3	25025.4	1782.5	14358.5	47583.8	24964.3	1861.7	14360.5	47293.8	25210.1	1789.8	14377.5	47206.2	24889.9	1792.7	14398.7
37	48131.1	25610	1676.7	14616.5	47013	25102.9	1710.1	14428.1	47926.6	25145.6	1662.5	14315.2	46698.5	25100.9	1673.3	14422.1	46829.1	24906.3	1686.0	14266.9	48012.6	25679.3	1718.0	14844.4	47385.5	25447.6	1665.1	14631.2	47254.8	24964.5	1629.5	14337.6	47470.1	24921.8	1694.5	14316.6	47205.6	25173.8	1643.9	14340.1	47082.3	24833.9	1645.6	14362.8
38	48037.2	25578.9	1536.1	14580.5	46899.8	25048	1567.2	14393.3	47842.0	25112.8	1535.0	14283.0	46590.1	25069.5	1542.9	14382.6	46718.0	24850.6	1551.1	14230.4	47892.1	25630.1	1571.5	14803.1	47234.7	25407.2	1537.5	14595.0	47167.1	24926.9	1503.3	14302.2	47390.9	24881.1	1556.8	14285	46993.5	25145	1510.7	14303.6	46972.5	24788.3	1512.6	14340.1
40	47918.4	25547.5	1315.5	14508.1	46678.9	24958.6	1339.5	14322.3	47685.6	25053.6	1301.9	14211.4	46405.4	24987.5	1313.5	14304.2	46512.6	24755.8	1326.0	14157.7	47691.8	25551.7	1351.4	14732.7	46974.5	25345.8	1314.9	14521.7	47020.9	24857.3	1281.6	14230.9	47248.6	24816.3	1326.5	14215.1	47002	25108.2	1296.6	14230.1	46779.6	24703.5	1291.7	14254.1
42	47874.0	25542.7	1139.3	14439.1	46520.6	24895	1158.0	14253.6	47677.1	25033.3	1124.0	14143.8	46288.9	25018	1139	14235.2	46375.5	24690.8	1140.1	14086.4	47551.2	25503.4	1160.2	14663.4	46762.4	25311.3	1134.2	14452.7	46949.1	24849.7	1108.7	14162.5	47175.9	24790.9	1153.4	14147.8	46951.3	25099.2	1118.9	14156.8	46653.2	24661.3	1116.9	14182.9
44	47898.8	25586.5	996.7	14368.1	46425.5	24861.9	1014.3	14184.0	47709.9	25049.1	980.6	14075.7	46234	25041.5	998.2	14164.5	46301.1	24647.5	995.0	14014.0	47485.9	25491.2	1015.4	14593.8	46610.5	25320.4	989.9	14384.8	46952.7	24791.2	967.3	14093.8	47164	24783.8	1006.1	14080.5	46954.4	25120.7	965.6	14086.7	46586.7	24640.1	976.7	14115.5
45	47937.3	25645.6	922.6	14335	46401.5	24859.3	947.8	14147.2	47757.1	25070.0	915.6	14042.9	46230.9	25070.9	934.2	14131.4	46295.1	24634.8	931.1	13980.1	47487.6	25497.4	956.3	14559.3	46557.0	25339.3	931.4	14348.0	46981.9	24790.0	907.9	14062.1	47190.6	24802.2	939.3	14046.3	47014.7	25152.9	912.2	14054.2	46585	24648.0	913.6	14078.2
47	48099.7	25766.7	821.1	14268.3	46400.9	24870.6	835.5	14079.9	47905.9	25152.4	809.2	13977.8	46286.9	25151.5	820.5	14062.9	46302.2	24643.8	823.6	13912.8	47515.6	25531.9	846.0	14491.4	46489.7	25395.9	813.5	14280.2	47127.3	24823.1	795.6	13997.9	47280	24853.4	831.6	13982.3	47141.7	25233.5	804.1	13985.2	46601.4	24674.3	805.8	14008.1
49	48344	25877.3	727.8	14204.4	46444.8	24918.4	747.8	14003.5	48142.4	25260.7	719.8	13901.7	46413.4	25273.1	731.1	14001	46388.8	24676.3	734.3	13844.9	47636.7	25606.6	749.5	14426.7	46484.4	25492.3	733.7	14219.4	47330.6	24882.0	716.2	13934.5	47452.8	24944.2	737.4	13919	47374.7	25360.2	716.2	13919	46701	24743.6	717.0	13944.7
50	48503.8	25973.4	688.4	14173	46506.1	24952.7	695.2	13986.6	48310.9	25339.3	680.8	13885.6	46504.2	25348.9	694.9	13969	46455.5	24700.4	699.5	13811.8	47710.8	25657.8	707.4	14394.7	46490.9	25558.2	695.8	14186	47459	24925.5	674.6	13905.7	47563.7	24999.1	697.8	13889.8	47527.8	25437.5	674.6	13887.3	46771.2	24789.7	682.5	13911.6
52	49003.3	26192.1	619.4	14113.3	46655.8	25045.2	630.2	13924.1	48661.7	25520	606.4	13824.2	46731.3	25526	626.2	13909.4	46645.9	24768	625.1	13749	47950	25791	638.9	14333.9	46561.6	25714.4	627.6	14126.9	47806.1	25043.2	608.4	13846.3	47667.5	25147.5	627.3	13829	47883.3	25622.2	607	13825.1	46958.1	24902.0	603.9	13846
54	49375.9	26517.6	558.6	14055.9	46868.2	25164.5	568.8	13866.4	49138.3	25749.7	555.5	13769.3	47044.1	25746.6	555.8	13854.5	46896.2	24860.5	562.3	13686.8	48234.9	25957.3	582.1	14275.9	46677.8	25900.8	564.3	14066.6	48248.7	25175.5	541.6	13789.4	48179.4	25324.9	566.5	13774.7	48347.2	25842.8	549.8	13765.4	47216.3	25015.7	548.7	13785.5
55	49663.2	26632.8	530.3	14027.3	47003.4	25234.4	538.0	13838.4	49385.8	25888.6	524.7	13741.3	47215.8	25867.9	539.1	13828.5	47054.3	24913.6	530.3	13656.8	48406.6	26055.5	541.9	14250.2	46757.9	26013	539.1	14041.4	48500.2	25254.5	528.1	13766	48389.6	25427.6	542.8	13749.3	48599.4	25938.4	518.2	13736.5	47357.2	25140.5	524.7	13760.3
58	50658.5	27169.6	500	13950.1	47459	25496.3	465.8	13757.5	50319.1	26346.5	456.2	13670.4	47861.2	26283.4	463.3	13754.6	47561.1	25113.9	465	13575.9	49040.1	26393.8	478.6	14171.8	47020.3	26380.7	465.6	13963.4	49403.3	25531.1	453.1	13688.5	49077.7	25776.6	469.8	13671.2	49469.2	26404.2	447.5	13653.9	47882.7	25437.5	454.8	13677.4
59	51037	27390.2	444.1	13928.9	47627.3	25590.8	453.4	13736.3	50684.3	26519.9	434.2	13654.5	48088.4	26452.9	441.8	13727.8	47747.2	25182.1	448.3	13550.4	49286.8	26516.5	455.1	14135.6	47138.3	26527.8	446.3	13937.9	49748.4	25630.6	432.5	13666.7	49354.4	25902.5	445.5	13649.4	49882.7	26565.2	432.2	13631	48097.1	25549.7	433.6	13650.6
63	52799.9	28346.5	376.5	13842.6	48396.7	25999.2	377.0	13646.6	52256.3	27307.3	365.7	13560.6	49125.3	27109.1	372.8	13648.6	48554.5	25458.1	382.7	13455.7	50345.7	27068.9	382.4	14066.1	47553.2	27119.8	376.7	13853.9	51332.8	26047.8	366.6	13587.5	50443.3	26450.3	378.7	13566.8	51446.8	27252.7	364.3	13539.7	48917.6	26007.1	369.1	13558.1
67	54730.3	29412.2	327.2	13778.1	49096.4	26362.4	329.5	13577.0	53998.9	28151.9	315.4	13499	50122.6	27730.2	323.6	13589.5	49270.6	25640.3	320.5	13382.4	51432.4	27608.6	330.4	14003.5	47821.3	27670.2	328.7	13785.8	53074.3	26396	308.3	13524.4	51678.5	26943.3	328.7	13502.6	53160	27921.7	310.8	13469.3	49638.9	26398.6	312.3	13480.8
69	55704.2	29938.1	292.2	13752.9	49335.1	26486	306.0	13549.9	54765.4	28544.2	291.3	13474.9	50512.6	27961.8	300.9	13566	49506	25651.6	298.1	13353.6	51853.6	27820.4	305.8	13979.8	47797.3	27873.3	300.1	13763.1	53881.3	26497.8	293.3	13491	51875.1	27113.9	308.6	13475.8	53919.7	28184.4	287.9	13446.6	49883	26548.7	291.9	13452.6
70	56166.1	30182.1	282.3	13741.9	49415.7	26516.5	283.4	13536.3	55179.8	28715.9	284.8	13465.6	50650.6	28043.3	285.4	13559.2	49549.8	25634.6	293.3	13337.7	52022.7	27905	294.2	13969.6	47748.4	27941.2	291.6	13752.7	54260.3	26519.6	285.1	13495.3	52012.5	27165.6	292.5	13466.1	54221.8	28282.3	282.6	13430.2	49935	26585.5	284.8	13437.3
73	57407.5	30833	259.6	13749.5	49440.6	26542.2	261.6	13541.7	56038.2	29149.5	255.7	13472.9	50828.8	28146.5	262.5	13571.4	49508.5	25453.6	267	13335.2	52329.9	28046.1	271.2	13980.6	47381.5	28031.4	269.5	13758.9	55181.8	26473.2	256.5	13510.3	52140.9	27189.7	263	13476	55055.9	28459.4	253.7	13428.8	49911.6	26588.3	256.5	13435
74	57590.5	30953.5	251.2	13747.3	49315.9	26469.8	258.2	13523.3	56123.9	29202.1	254.3	13467.6	50723	28069.6	254.8	13573.9	49310.5	25322.6	261.3	13328.1	52274.4	28009.6	256	13977.5	47124.4	27967.8	260.8	13753.2	55313.6	26368.9	248.1	13500.4	52005.7	27111.3	263.3	13470.1	55114.7	28416.4	245.2	13424.3	49739	26503.8	252.9	13425.1
77	57525.7	30993.6	231.1	13744.7	48456.9	26030	233.1	13526.4	55556	29055.9	225.4	13465.6	49878.7	27544.9	230.5	13577.9	48272.5	24699.5	235.9	13314.8	51580.3	27631.5	230.8	13977.8	45934.2	27462	235.9	13751.5	55066.9	25819	226.6	13506.6	51012.9	26567.4	239.6	13465.6	54690.2	27968.6	225.7	13412.7	48726.7	25990.4	229.7	13412.7
79	56700.3	30661.8	213.8	13751.5	47450.0	25520.6	222.6	13527.5	54531.8	28642.6	215.2	13472.6	48797.7	26881.1	221.7	13588.6	47111.1	24083.5	216.1	13316.2	50605.7	27119.2	220.3	13985.2	44784.7	26860.7	218.4	13756.6	54250.1	25227.3	212.4	13516.5	49838.9	25948.6	220.1	13471.2	53711.8	27370.1	211	13414.1	47599.3	25419.6	213.0	13407.9
84	52024.7	28372.0	187.5	13798.8	43463.6	23468.6	189.5	13556.4	49475.4	26417.8	175.6	13517.6	44329.9	24219.8	186.1	13658.2	42714.3	21902.8	188.1	13338.6	46313.2	24926.4	192.1	14036.6	40702.5	24391.2	185.8	13801.9	49718.4	22975	182.4	13575.3	45064.5	23503.4	187.5	13513.9	48888.5	24854	179.9	13447.8	43250.3	23142.8	180.7	13440.7
87	47707.4	26141.7	170.0	13863.0	40240.0	21804.9	178.2	13591.7	45263.6	24387.5	167.4	13568.5	40734.7	22192.7	170	13719.6	39295.9	20268.2	172	13372	42729.3	23082.5	174.5	14089.5	37636.7	22427.4	173.7	13850.5	45610.1	21224.8	164	13632.7	41313.1	21600.1	178.2	13560.6	44708.7	22816.6	163.2	13488.2	39835.3	21356.6	171.1	13457.7
90	42836.0	23579.5	158.4	13919.0	36682.4	19951.2	153.6	13644.6	40656.4	22081.8	152.5	13633.6	36842.2	19999.8	165.2	13795.9	35630.8	18516.9	155.6	13417.5	38766.4	21036.4	158.7	14158.5	34355.5	20310.1	157	13913	41028.3	19333.7	153	13710	37297.9	19548.7	159	13623.4	40120.4	20613	149.3	13543.1	36177.0	19428.7	157.3	13504.3
95	34784.6	19267.8	142.0	14072.0	30718.4	16808.2	136.6	13758.6	33133.6	18193	147.9	13776.1	30443.2	16466.5	129.8	13976.7	29624.7	15611.5	134.4	13529.2	32140	17576.1	138.6	14315.5	28920.7	16830.8	142.8	14059.3	33441.9	16196.7	131.2	13879.4	30757.4	16218.2	141.7	13760.3	32656.5	17016.1	133.2	13670.6	30109.5	16221.9	132.4	13607.8
97	31876.7	17680.5	131.8	14145.5	28479.7	15616.6	134.4	13816.3	30422	16761	127.3	13844.6	28095.3	15194.3	127.6	14058.4	27404.1	14517.2	133.2	13584.9	29679	16278.2	137.5	14389.6	26880.8	15547	132.4	14128.6	30678.5	15028.8	126.4	13954.9	28379.9	14997.7	134.4	13828.5	29961	15701.2	127	13733.1	27875.3	15033.1	130.7	13646.3
100	27904.7	15516.2	123.9	14272.8	25274.0	13948.1	119.4	13910.5	26718.7	14778.5	120.2	13971	24847.4	13431.4	121.9	14204.6	24328.4	12994.6	120.2	13682	26205.4	14461.7	132.1	14509.8	24039.7	13764	125.6	14244.8	26911.6	13392.3	124.5	14094.9	25098.6	13306.3	126.7	13939.6	26286	13885.6	123	13836.1	24754.1	13373.4	121.9	13747.6
105	22441.3	12501.4	110.9	14515.8	20848.1	11546.2	109.7	14086.1	21600.7	11997.3	108.6	14181.5	20290.6	10976.3	110	14483	19977.7	10789.6	110.6	13860.1	21449.1	11879.4	108	14750.2	19909.9	11295.6	108.6	14469.7	21700.8	11063.4	106.6	14357.9	20493.9	10915.2	105.8	14152	21230.5	11349.6	104.4	14036.1	20331.0	11017.6	108.3	13914.4
108	19788.5	11057.7	101.5	14676.7	18656.0	10303.7	108.3	14199.3	19092.2	10626.1	103.5	14309.3	18017.9	9764	102.1	14667.9	17788	9666.7	101	13973	19055.7	10577.8	105.5	14901.3	17823.9	10055.9	99	14616.7	19159.8	9880.5	102.7	14535.3	18218.7	9728.4	97.6	14292.6	18756.7	10089.3	104.1	14165.6	18113.5	9832.7	98.1	14023.1
110	18233.2	10188.3	94.2	14791.0	17239.3	9559.2	106.1	14273.9	17630.7	9821.4	93.3	14418.2	16685.2	9039.4	94.8	14795.2	16482.4	8995.2	96.7	14054.5	17625.9	9803.6	98.1	15007.4	16555.3	9313.4	101.8	14717.7	17668.3	9177.4	91.1	14657.8	16863.9	9019	96.4	14387.1	17304.9	9341.7	100.4	14253.9	16792.1	9125.1	92.2	14100.8
115	14980.8	8394.8	94.5	15079.2	14354.3	7985.5	88.0	14441.4	14529.3	8116.2	87.1	14649.3	13833	7514.3	89.9	15120.5	13717	7542.8	86.5	14241.4	14596.9	8161.7	90.8	15257.7	13850.5	7749	86.3	14966.6	14541.2	7669.6	84.3	14972.8	13999.6	7513.2	95.3	14622.7	14250.7	7761.5	84	14478.7	13974.4	7610.2	84.3	14274.5
118	13381.9	7509.2	82.3	15241.0	12901.6	7193.5	88.8	14518.3	13010.2	7271	79.2	14774.3	12417.9	6757.1	78.1	15305.5	12333.6	6810	85.7	14337.6	13098.2	7339.5	84.9	15390.9	12498.3	6971.5	80	15088.8	13001.1	6912.1	83.4	15155.8	12567.3	6761.1	87.1	14747.1	12769.8	6978.3	78.6	14596.1	12563.0	6855.0	86.8	14357.9
125	10471.1	5883.4	84.9	15517.9	10188.8	5710.9	72.4	14569.2	10205	5718.5	88	14940.9	9776.7	5341.2	71.3	15630.2	9745.6	5426.9	74.4	14452.1	10271.4	5799.4	76.1	15563.4	9900.9	5513.5	76.4	15295.3	10184.3	5493.1	69.3	15479.4	9896.4	5356.5	75.5	14924.2	10007.5	5514.6	71.6	14763.8	9936.8	5429.4	73.0	14450.7
138	6978.3	3927.6	72.7	15109.7	6868.6	3865.3	61.7	13728.9	6800.7	3835.6	61.9	14266.9	6560.8	3614.2	74.7	15165.2	6559.1	3700.1	73	13797.4	6900.2	3916	65.6	14833.1	6715.5	3722.5	62.5	14708.4	6775.5	3731.3	54.3	15093.6	6654.7	3621.5	58.3	14309.3	6668.3	3725.6	71	14186.3	6698.6	3681.8	67.6	13794.0
141	6358.3	3613.9	60.8	14752.8	6311.4	3561.3	63.9	13315.7	6238.4	3522.5	63.6	13864.9	6023.4	3323.1	62.5	14765.5	6024.8	3402	56.9	13427.7	6329.7	3600.9	59.7	14395.3	6173.6	3424.7	63.4	14321.5	6212.6	3436	59.1	14725.9	6121.8	3332.7	65.3	13926.9	6113.9	3424.1	55.7	13820	6143.1	3392.4	56.6	13432.2
146	5539.2	3142.4	56.0	13921.5	5508.4	3114.1	55.7	12464.6	5435.1	3070	60.2	13002.8	5258.3	2906.5	66.2	13846.3	5262	2984	62.5	12635.4	5524.2	3142.9	59.4	13472.6	5396.4	2995.9	66.2	13457.1	5406	3006.9	55.7	13861	5345.4	2919.8	51.2	13090.5	5323.1	2991.9	65.6	13017.6	5360.2	2958.5	52.9	12657.5
148	5243.3	2984.3	71.0	13522.7	5225.5	2955.1	56.9	12082.5	5148.6	2911.6	66.8	12600.9	4987.6	2755.5	54.3	13407.3	4985.4	2831.3	53.5	12268	5230.6	2985.4	60	13043.3	5116.9	2845.1	54	13067.1	5133	2856.7	57.4	13449.2	5072.5	2775	59.4	12702.5	5047.9	2839.2	60.2	12638	5082.7	2810.3	58.8	12295.7
159	3962.6	2268.4	52.6	10952.8	3971.1	2256.2	50.9	9764.3	3903.8	2209.9	54	10143.6	3777.6	2110.6	52.3	10689.8	3790.7	2169.1	50.9	9985.5	3961.2	2271.2	50.3	10457.3	3893.3	2170.3	43.6	10559.6	3876.1	2188.9	63.1	10806.3	3842.1	2112.6	45.5	10273.4	3811.6	2165.7	45.5	10264.4	3843	2149.6	47.5	10054.5
169	3133.9	1802.6	36.5	8655.8	3161.3	1796.6	47.8	7782.4	3092.3	1759.6	52.6	8024.2	2999.8	1680.1	39.6	8363.1	3001	1727.9	48.1	7963.7	3138.7	1808.8	45.5	8248.3	3087.2	1723.9	35.4	8367.6	3079.3	1742	44.4	8482.5	3058.1	1680.7	37.9	8150.1	3014.8	1727.3	54.3	8161.4	3049.9	1713.5	45	8051.1
179	2516.7	1449.9	48.1	6771.3	2552.9	1458.1	44.1	6153.8	2481.9	1424.4	47.2	6301.7	2411	1360.8	35.9	6504.3	2421.4	1403.5	37.1	6292.1	2521.3	1467.7	50.9	6470.6	2494.1	1402.1	29.4	6572.4	2465	1412	34.8	6608.3	2453.1	1367.8	39	6407.8	2426.5	1404.6	45	6427.6	2462.4	1386.2	41.3	6377.5
189	2051.7	1192.2	50.1	5351.4	2089.9	1198.1	38.7	4907.6	2034.5	1163.9	41	5000.7	1972.3	1125.7	37.6	5122.3	1979.6	1154.3	38.2	5012	2065.9	1197	39.6	5128.5	2040.7	1146.4	29.1	5209.1	2021.5	1165.3	34.5	5205.7	2013.6	1120.3	29.4	5086.1	1977.6	1153.4	38.2	5103.9	2021.2	1143.3	38.2	5086.9
200	1666.5	975.5	32.2	4178.4	1697.6	979.5	41.6	3869	1647.3	948.4	47	3927.3	1593	911.6	44.4	3991.2	1601.7	941.3	36.8	3939.4	1666.5	975.8	32.2	4020.3	1654.3	937.9	35.1	4082	1635.1	954	46.4	4057.1	1629.2	911.9	32.2	3992.6	1604.6	939.9	42.4	4004.5	1628.6	932.8	31.7	4004.5
210	1391	816.8	37.6	3388.2	1419.3	820.8	35.4	3155.1	1373.8	795.1	44.1	3188.5	1337.6	771.3	40.2	3233.2	1339	788	32	3207.4	1388.8	821.7	35.9	3269.9	1390.7	780.9	32	3316.6	1371.8	797.6	24.9	3289.7	1357.4	769	33.1	3244.2	1335.3	789.1	31.4	3253.5	1367.5	778.9	32	3263.2
220	1174.6	687.6	23.8	2781.5	1199	696.9	31.7	2605	1160.5	671.8	35.6	2624.8	1124.3	653.6	38.5	2654.2	1128.8	672	30.3	2641.8	1170.1	691	30.3	2689.6	1170.1	661.6	20.9	2727.2	1155.4	681.7	21.2	2701.7	1164.2	651.1	27.2	2669.5	1134.2	666.7	43	2680.2	1148.1	662.7	29.7	2691.2
230	986.8	583.2	32.2	2314.5	1015.7	593.1	30.5	2172.5	982.9	579.5	35.9	2189.5	957.1	563.1	23.5	2210.7	963.9	574.7	37.6	2207.9	991.1	592.8	31.1	2240.4	994.5	569.9	28.6	2271.8	966.8	577.8	30.3	2242.7	974.1	552.4	29.7	2224.8	958.3	571.1	32.2	2233.3	975	566.8	36.2	2244.4
251	719.6	429.1	36.8	1623.8	740.5	439.3	22.6	1535.6	714.7	424	37.6	1544.6	693.2	414.9	28.8	1551.7	695.2	421.2	30.8	1554.8	721.8	434.4	32.2	1581.7	725.8	416.1	23.5	1600.6	709.9	433.9	32	1577.7	707.7	409.8	17.8	1567.5	695.5	417.5	22.6	1574	711.3	415.2	23.8	1584.8
282	466.4	289.6	29.4	1032.9	483.4	292.2	32	981.5	481.7	286.5	19.2	984.3	453.4	277.5	27.2	988.3	455.4	282.3	22.3	989.9	465	285.7	30	1007.8	467	277.2	25.5	1019.4	463	297.3	15.3	1002.1	467.8	277.5	26.3	1000.1	457.4	279.7	21.2	1000.1	464.1	273.2	20.6	1009.7
292	415.8	256.3	41.3	906.2	428.5	262.2	26	864.4	417.2	249.2	27.4	861	393.4	252.9	31.1	864.4	406.4	249.8	29.1	871.7	413.2	256.8	36.8	883	415.5	243.8	11.3	894.1	413.2	262.8	14.4	877.1	412.1	241.3	18.7	875.4	394	248.3	17.8	877.4	411.8	245.8	26.9	885.3
400	132.9	95.6	42.1	289.9	147.6	98.1	11.6	278.3	140	93.9	36.8	280	145.7	92.5	28.6	278.6	140.9	88.5	21.5	276.9	131.5	91.4	19.5	285.1	142.6	88.8	17.8	288.8	136.6	101	20.6	279.4	145.1	87.7	28.6	282.3	143.4	93.3	18.1	282.8	144.2	92.8	21.2	284.5
1000	44.7	53.5	20.6	38.2	42.4	39	24.9	43.3	45.3	24	28	40.4	70.7	32.8	40.7	40.2	51.5	32	24.9	38.2	49.8	48.1	23.8	39.6	44.7	41.9	20.1	39.9	51.8	51.5	21.8	35.6	53.2	33.1	28.3	31.7	49.5	37.6	13	39.3	37.1	34.8	20.9	34.5

Batch	A235_2											37.0	C
	Temperature Signal Channel											Average	Stdev
T (C)	86	92	102	108	150	156	171	182	187	197	202	(cnt)	(C)
44.8	30828	30912	30836	30897	30716	30859	30984	30827	30927	30785	30646	30838	1415.4
44.6	30871	30946	30860	30926	30746	30884	31023	30857	30981	30813	30654	30869	1538.6
44.2	30974	31045	30950	31012	30836	30951	31115	30927	31070	30907	30718	30955	1630.7
43.1	31233	31193	31151	31181	31125	31122	31358	31134	31314	31208	31024	31186	1363.8
42.1	31449	31415	31363	31405	31356	31345	31563	31335	31519	31412	31237	31400	1315.1
41.2	31623	31595	31536	31584	31534	31524	31722	31502	31694	31575	31404	31572	1300.2
40.2	31811	31784	31726	31768	31720	31707	31902	31688	31880	31751	31591	31757	1285.9
39.5	31962	31935	31878	31918	31866	31847	32042	31835	32026	31886	31736	31903	1286.0
38.7	32106	32082	32024	32061	32004	31985	32179	31970	32166	32021	31880	32043	1285.6
37.9	32269	32247	32189	32241	32130	32164	32348	32151	32340	32185	32042	32210	1334.5
37.0	32390	32393	32313	32374	32260	32302	32480	32299	32469	32291	32203	32343	1260.0
36.4	32504	32515	32432	32490	32386	32405	32578	32409	32577	32392	32320	32455	1219.4
35.6	32653	32660	32578	32637	32534	32557	32729	32551	32721	32549	32470	32604	1203.3
34.3	32844	32854	32839	32878	32738	32801	32948	32831	32954	32759	32643	32826	1323.0
34.0	32914	32920	32902	32953	32805	32868	33013	32900	33033	32829	32709	32895	1351.5
32.0	33285	33295	33282	33322	33174	33234	33382	33266	33395	33205	33092	33267	1294.8
31.9	33298	33320	33297	33333	33157	33243	33359	33260	33362	33214	33126	33270	1151.6
Slope	-189.0	-187.0	-190.8	-190.1	-188.3	-186.8	-184.1	-190.7	-189.2	-185.0	-191.7	-188.4	cnt/K
Slope	-5.29	-5.35	-5.24	-5.26	-5.31	-5.35	-5.43	-5.24	-5.29	-5.41	-5.22	-5.31	mK/cnt
Intcpt	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	cnt

## Plot
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

f (Hz)	A222.183	A222.184	A222.185	A222.186
0.125	3933.2	2203.6	15342.0	15255.7
0.25	7540.6	4202.5	15351.0	15253.4
1	14311.8	7926.7	15353.3	15237.9
1	25548.6	13963.9	15378.4	15245.2
2	38916.0	20844.7	15255.1	15241.3
4	47997.6	25280.8	14787.0	15181
8	51214.0	26778.4	13996.8	15107.5
10	51803.8	27023.1	14062.4	15170.6
11	51791.0	27061.8	14188.2	15158.4
12	51743.2	27042.3	14410.6	15129.5
13	51661.5	27003.8	14716.0	15106.9
15	51339.9	26845.2	15492.4	15058.5
17	50988.3	26677.2	15817.4	15009
19	50566.9	26473.8	14471.1	14950.8
20	50355.1	26371.1	13110.0	14921.1
21	50136.7	26270.1	11546.8	14890.5
22	49898.3	26154.2	9978.1	14860.6
24	49433.8	25933	7346.0	14798.6
25	49209.3	25822.7	6325.2	14767.2
26	48981.6	25715.5	5474.7	14730.4
27	48759.8	25609.4	4774.1	14698.2
28	48549.1	25514.4	4183.2	14663.1
29	48344.6	25412.9	3694.5	14626.6
31	47933.1	25223.6	2921.8	14557.3
33	47577.3	25054.2	2372.5	14482.1
35	47254.8	24903.5	1955.9	14409.1
36	47206.2	24889.9	1792.7	14398.7
37	47082.3	24833.9	1645.6	14362.8
38	46972.5	24788.3	1512.6	14340.1
40	46779.6	24703.5	1291.7	14254.1
42	46653.2	24661.3	1116.9	14182.9
44	46586.7	24640.1	976.7	14115.5
45	46585	24648.0	913.6	14078.2
47	46601.4	24674.3	805.8	14008.1
49	46701	24743.6	717.0	13944.7
50	46771.2	24789.7	682.5	13911.6
52	46958.1	24902.0	603.9	13846			Frequency (Hz) / Amplitude (cnt)
54	47216.3	25015.7	548.7	13785.5
55	47357.2	25140.5	524.7	13760.3
58	47882.7	25437.5	454.8	13677.4
59	48097.1	25549.7	433.6	13650.6
63	48917.6	26007.1	369.1	13558.1
67	49638.9	26398.6	312.3	13480.8
69	49883	26548.7	291.9	13452.6
70	49935	26585.5	284.8	13437.3
73	49911.6	26588.3	256.5	13435
74	49739	26503.8	252.9	13425.1
77	48726.7	25990.4	229.7	13412.7
79	47599.3	25419.6	213.0	13407.9
84	43250.3	23142.8	180.7	13440.7
87	39835.3	21356.6	171.1	13457.7
90	36177.0	19428.7	157.3	13504.3
95	30109.5	16221.9	132.4	13607.8
97	27875.3	15033.1	130.7	13646.3
100	24754.1	13373.4	121.9	13747.6
105	20331.0	11017.6	108.3	13914.4
108	18113.5	9832.7	98.1	14023.1
110	16792.1	9125.1	92.2	14100.8
115	13974.4	7610.2	84.3	14274.5
118	12563.0	6855.0	86.8	14357.9
125	9936.8	5429.4	73.0	14450.7
138	6698.6	3681.8	67.6	13794.0
141	6143.1	3392.4	56.6	13432.2
146	5360.2	2958.5	52.9	12657.5
148	5082.7	2810.3	58.8	12295.7
159	3843	2149.6	47.5	10054.5
169	3049.9	1713.5	45	8051.1
179	2462.4	1386.2	41.3	6377.5
189	2021.2	1143.3	38.2	5086.9
200	1628.6	932.8	31.7	4004.5
210	1367.5	778.9	32	3263.2
220	1148.1	662.7	29.7	2691.2
230	975	566.8	36.2	2244.4
251	711.3	415.2	23.8	1584.8
282	464.1	273.2	20.6	1009.7
292	411.8	245.8	26.9	885.3
400	144.2	92.8	21.2	284.5
1000	37.1	34.8	20.9	34.5

## T_Calib
	Batch	A235_2					37.0	C
		Temperature Signal Channel					Average	Stdev
	T (C)	86	92	102	108	150	156	171	182	187	197	202	(cnt)	(C)
	44.8	30828	30912	30836	30897	30716	30859	30984	30827	30927	30785	30646	30838	0.5
	44.6	30871	30946	30860	30926	30746	30884	31023	30857	30981	30813	30654	30869	0.6
	44.2	30974	31045	30950	31012	30836	30951	31115	30927	31070	30907	30718	30955	0.6
	43.1	31233	31193	31151	31181	31125	31122	31358	31134	31314	31208	31024	31186	0.5
	42.1	31449	31415	31363	31405	31356	31345	31563	31335	31519	31412	31237	31400	0.5
	41.2	31623	31595	31536	31584	31534	31524	31722	31502	31694	31575	31404	31572	0.5
	40.2	31811	31784	31726	31768	31720	31707	31902	31688	31880	31751	31591	31757	0.5
	39.5	31962	31935	31878	31918	31866	31847	32042	31835	32026	31886	31736	31903	0.5
	38.7	32106	32082	32024	32061	32004	31985	32179	31970	32166	32021	31880	32043	0.5
	37.9	32269	32247	32189	32241	32130	32164	32348	32151	32340	32185	32042	32210	0.5
	37.0	32390	32393	32313	32374	32260	32302	32480	32299	32469	32291	32203	32343	0.5
	36.4	32504	32515	32432	32490	32386	32405	32578	32409	32577	32392	32320	32455	0.4
	35.6	32653	32660	32578	32637	32534	32557	32729	32551	32721	32549	32470	32604	0.4
	34.3	32844	32854	32839	32878	32738	32801	32948	32831	32954	32759	32643	32826	0.5
	34.0	32914	32920	32902	32953	32805	32868	33013	32900	33033	32829	32709	32895	0.5
	32.0	33285	33295	33282	33322	33174	33234	33382	33266	33395	33205	33092	33267	0.5
	31.9	33298	33320	33297	33333	33157	33243	33359	33260	33362	33214	33126	33270	0.4
	Slope	-189.0	-187.0	-190.8	-190.1	-188.3	-186.8	-184.1	-190.7	-189.2	-185.0	-191.7	-188.4	cnt/K
	Slope	-5.29	-5.35	-5.24	-5.26	-5.31	-5.35	-5.43	-5.24	-5.29	-5.41	-5.22	-5.31	mK/cnt
	Intcpt	32376.5089158588	32378.7817218878	32329.0982288604	32376.2772278618	32262.0045782514	32301.2463412091	32468.9250434162	32304.5226265486	32459.9398851326	32297.2507770795	32173.9634161015	32338.9562511098	cnt

Temperature (C) / Sample Value (cnt)